Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 (N. 164(Ι)/2018)

_____________________

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 63 του Νόμου

| 164(Ι) του 2018. | Ο Αρχιεπιθεωρητής, εφαρμόζοντας τις αρμοδιότητες που παρέχονται σ’ αυτόν με βάση το άρθρο 63 του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμου του 2018, εκδίδει την παρούσα γνωστοποίηση. |
| --- | --- |
| Συνοπτικός τίτλος. | 1. Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναφέρεται ως η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Πρότυπα - Εθνικά Πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου ακτινολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για Ιατρική Έκθεση, μέρος 1ο ) Γνωστοποίηση του 2023. |
| Ερμηνεία. | 2. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια – «Ακτινοδιαγνωστικός» σημαίνει ο αναφερόμενος στην in vivo διαγνωστική πυρηνική ιατρική, στην ιατρική διαγνωστική ακτινολογία με χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας και την οδοντιατρική ακτινολογία. |
|  | «Γεννήτρια ακτινοβολίας» σημαίνει διάταξη ικανή να παράγει ιονίζουσα ακτινοβολία, όπως ακτίνες Χ, νετρόνια, ηλεκτρόνια ή άλλα φορτισμένα σωματίδια. |
|  | «Έλεγχος ποιότητας» σημαίνει το σύνολο των λειτουργιών, αναφορικά με τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή δράσεων, που αποσκοπούν στη διατήρηση ή τη βελτίωση της ποιότητας· ο όρος περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διατήρηση στα απαιτούμενα επίπεδα όλων των χαρακτηριστικών λειτουργίας και απόδοσης του εξοπλισμού που είναι δυνατόν να οριστούν, να μετρηθούν και να ελεγχθούν. |
| Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 28.12.2018 | «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Καθορισμός Βασικών Προτύπων Ασφάλειας για την Προστασία από τους Κινδύνους που προκύπτουν από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) Κανονισμούς του 2018, όπως τροποποιούνται ή αντικαθίστανταιˑ |
| 164(Ι) του 2018. | «Νόμος» σημαίνει τον περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμο του 2018, όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταταιˑ |
| 164(Ι) του 2018. | «Υπηρεσία Ελέγχου» σημαίνει την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 7 του Νόμου. |
|  | (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα γνωστοποίηση και δεν τυγχάνουν διαφορετικού καθορισμού σ’ αυτήν, θα έχουν την ίδια έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς από τον Νόμο και τους Κανονισμούς. |
| Πεδίο εφαρμογής. Παράρτημα. | 3. Η παρούσα γνωστοποίηση καθορίζει σε Παράρτημα Εθνικά Πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου ακτινολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για Ιατρική Έκθεση. |
| Έναρξη ισχύος. | 4. Η γνωστοποίηση αυτή τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Παράγραφος 3)

Πρότυπα - Εθνικά Πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας ακτινολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για Ιατρική Έκθεση μέρος 1ο

Ο Αρχιεπιθεωρητής, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(α)  Η αρμόδια Αρχή διασφαλίζει τη θέσπιση και διατήρηση εθνικού νομικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για όλα τα θέματα εφαρμογής του Νόμου (άρθρο 6 του Νόμου),

(β) Για διαδικασίες όπου χρησιμοποιείται ιατρικός ακτινολογικός εξοπλισμός ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα, αναγνωρισμένα από την Υπηρεσία Ελέγχου, συμβατά με τον σκοπό της έκθεσης και την απαιτούμενη ποιότητα της εικόνας (Κανονισμός 20 των Κανονισμών),

(γ) Η επιχείρηση ή ο εργοδότης διασφαλίζουν ότι για κάθε τυποποιημένη ιατρική ακτινολογική διαδικασία καταρτίζονται γραπτά πρωτόκολλα για κάθε εξοπλισμό για σχετικές κατηγορίες ασθενών (Κανονισμός 48 των Κανονισμών),

(δ) Η Υπηρεσία Ελέγχου δύναται να καθορίζει ειδικά κριτήρια για την αποδοχή του εξοπλισμού καθώς και πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας του εξοπλισμού και να καθορίζει τις περιπτώσεις που απαιτούνται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανόμενης και της παύσης λειτουργίας του εξοπλισμού (Κανονισμός 50 των Κανονισμών),

(ε) Το άρθρο 63(1) του Νόμου παρέχει την ευχέρεια στην Υπηρεσία Ελέγχου, για σκοπούς παροχής πρακτικής καθοδήγησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο και από οποιουσδήποτε Κανονισμούς εκδίδονται με βάση αυτόν, να εγκρίνει και εκδίδει Κώδικες Πρακτικής, Πρότυπα και Προδιαγραφές, κατάλληλες για τον σκοπό αυτό, τις οποίες μπορεί να αναθεωρεί, τροποποιεί ή αποσύρει οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο,

(στ) Με βάση το άρθρο 63(2) του Νόμου, παράλειψη οποιουδήποτε προσώπου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη Κώδικα Πρακτικής, Προτύπων ή Προδιαγραφών που έχει εγκριθεί και εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 63(1) του Νόμου αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Νόμου,

εκδίδει τα ακόλουθα:

1. Καθορισμός Προτύπων - Εθνικών Πρωτόκολλων ελέγχου ποιότητας ακτινολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για Ιατρική Έκθεση

  - Η Υπηρεσία Ελέγχου καθορίζει τις πρόνοιες των παραγράφων 2 έως 10 του παρόντος Παραρτήματος, ως Πρότυπα - Εθνικά Πρωτόκολλά, τα οποία διέπουν, τον έλεγχο ποιότητας του ακτινολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για Ιατρική Έκθεση.

  - Τα ως Πρότυπα - Εθνικά Πρωτόκολλα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1(α), καλούνται για σκοπούς συντομίας «Εθνικά Πρωτόκολλα».

  - Η εφαρμογή των Εθνικών Πρωτοκόλλων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία πλήρους ενός προγράμματος ελέγχου ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας (Quality Control / Quality Assurance programme). Για σκοπούς ομογενοποίησης της μεθοδολογίας που ακολουθείται για τους ελέγχους ποιότητας και των αποτελεσμάτων τους σε εθνικό επίπεδο, απαιτείται η κοινή εφαρμογή των Εθνικών Πρωτοκόλλων.

  - Τα Εθνικά Πρωτόκολλα θεσπίζονται προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων αναφορικά με την απαίτηση ότι ο χρησιμοποιούμενος ακτινολογικός εξοπλισμός  ελέγχεται  αυστηρά  όσον  αφορά  την  ακτινοπροστασία  καθώς  και  όπου απαιτείται τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της λειτουργίας του ακτινολογικού εξοπλισμού.

  - Η επιχείρηση οφείλει να συμμορφώνεται με το σύνολο των νομοθετικών απαιτήσεων και συνεπώς τα Εθνικά Πρωτόκολλα δεν καταργούν ούτε μεταβάλλουν την υποχρέωση της επιχείρησης να συμμορφώνονται με το σύνολο των απαιτήσεων που απορρέουν από την νομοθεσία. Επιπλέον, τα Εθνικά Πρωτόκολλά αναθεωρούνται όποτε κριθεί απαραίτητο λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων.

  - Τα Εθνικά Πρωτόκολλα περιγράφουν τους ελάχιστους ελέγχους ποιότητας που πραγματοποιούνται για την πλήρη αξιολόγηση του ακτινολογικού εξοπλισμού. Οι έλεγχοι ποιότητας καθώς και η έλεγχοι ρουτίνας ακτινολογικού εξοπλισμού πραγματοποιούνται περιοδικά ανάλογα με τον ακτινολογικό εξοπλισμό και πριν δοθεί σε κλινική χρήση ο ακτινολογικός εξοπλισμός. Συγκεκριμένα οι έλεγχοι ποιότητας πραγματοποιούνται μετά από κάθε προληπτική συντήρηση του ακτινολογικού εξοπλισμού, την παραλαβή και αποδοχή καινούργιου ακτινολογικού εξοπλισμού, την αποσυναρμολόγηση, μετακίνηση και συναρμολόγηση υφιστάμενου ακτινολογικού εξοπλισμού και μετά από σημαντική μηχανική παρέμβαση (π.χ. αλλαγή λυχνίας, φίλτρων, ανιχνευτών, γεννήτριας ακτινών-Χ κ.λπ.).

  - Σε κάθε Εθνικό Πρωτόκολλο, αναφέρονται τα προτεινόμενα όργανα μέτρησης ακτινοβολίας και ομοιώματα που χρησιμοποιούνται για μέτρηση και αξιολόγηση κάθε παραμέτρου, τα στοιχεία ελέγχου, η μεθοδολογία που ακολουθείται, τα αντίστοιχα όρια, όπως επίσης και η συχνότητα πραγματοποίησής των ελέγχων.

2. Ελάχιστες απαιτήσεις για την εφαρμογή των Εθνικών Πρωτοκόλλων

  - Προσωπικό

Τα άτομα που διενεργούν ελέγχους ποιότητας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα. Ο Εμπειρογνώμονας Ιατρικής Φυσικής μπορεί να αναθέτει την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε προσωπικό της επιχείρησης μόνον εφόσον αυτό έχει την επιστημονική κατάρτιση και επάρκεια ή έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα από τον υπεύθυνο Εμπειρογνώμονα Ιατρικής Φυσικής για τον σκοπό αυτό. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας ελέγχονται, αξιολογούνται και τηρούνται από τον Εμπειρογνώμονα Ιατρικής Φυσικής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή, αξιολόγηση και τήρηση των ελέγχων ποιότητας και των αποτελεσμάτων τους.

2.2 Όργανα μετρήσεων και ομοιώματα

2.2.1 Για τη διενέργεια των ελέγχων ποιότητας απαιτείται οι φυσικοί ιατρικής και ο Εμπειρογνώμονας Ιατρικής Φυσικής να διαθέτουν τα κατάλληλα όργανα μέτρησης / ανίχνευσης ιονίζουσας ακτινοβολίας, δοσίμετρα και τα κατάλληλα ομοιώματα (phantoms). Τα όργανα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο. Η χρονική ισχύς του πιστοποιητικού βαθμονόμησης για κάθε όργανο ή δοσίμετρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη.

2.2.2 Ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας σε ακτινολογικό εξοπλισμό (μέρη του εξοπλισμού μπορεί να είναι ενσωματωμένα σε ένα όργανο ή ομοίωμα) περιλαμβάνει τα πιο κάτω είναι:

- ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης της υψηλής τάσης (kVp meter) και του χρόνου έκθεσης (timer). Ανάλογα με τον εξοπλισμό πρέπει να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε:

- 50–150 kVp για έλεγχο σταθερό και κινητό ακτινολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό υπολογιστικού τομογράφου

- 25–40 kVp για έλεγχο μαστογραφικού εξοπλισμού

- 40–90 kVp για έλεγχο οδοντιατρικού ακτινολογικού εξοπλισμού

- 10–1500 msec

- δοσίμετρο για μετρήσεις ρυθμού έκθεσης ή/και δόσης (ηλεκτρόμετρα, θάλαμοι ιονισμού, κ.λπ.).  Ανάλογα με τα ακτινολογικά συστήματα που ελέγχονται, οι ανιχνευτές του δοσιμέτρου είναι κατάλληλοι για μετρήσεις δόσης σε ακτινογράφηση, ακτινοσκόπηση, μαστογράφους, ενισχυτές εικόνας, cine καταγραφή (συστήματα επεμβατικής ακτινολογίας), υπολογιστικούς τομογράφους, οδοντιατρικά πανοραμικά.

- Τα δοσίμετρα που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις δόσης σε υπολογιστικούς τομογράφους είναι τύπου μολυβιού (pensil type).

- Σε κάθε περίπτωση δοσιμέτρου η επαναληψιμότητα (repeatability) είναι καλύτερη από 2%, η ακρίβεια (απόκλιση από πραγματική τιμή) από 5 % και η γραμμικότητα(2) καλύτερη από 5 %.

Νοείται ότι, η επαναληψιμότητα του ηλεκτρονικού οργάνου μέτρησης της υψηλής τάσης (kVp meter) και του χρόνου έκθεσης (timer ) είναι καλύτερη από 2 % και η ακρίβεια (δηλ. η απόκλιση από την πραγματική τιμή) καλύτερη από 5 %.

- φορητός ανιχνευτής ακτινοβολίας χώρου (survey meter) κατάλληλος για μετρήσεις σε δέσμη 30–150 kV και για ρυθμούς δόσης τουλάχιστον στο εύρος 0,1 μSv/h–10 mSv/h. Ο χρόνος απόκρισης είναι μικρότερος από 5 sec.

- ομοιώματα ανάλογα με τον ακτινολογικό εξοπλισμό για έλεγχο των πιο κάτω:

- ομοίωμα διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης για ακτινοσκοπικό εξοπλισμό και εξοπλισμό επεμβατικής ακτινολογίας για μέτρηση σε εύρος τιμών 0,5–10 lp/mm.

- ομοίωμα διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης για συστήματα ακτινοσκοπικό εξοπλισμό και εξοπλισμό επεμβατικής ακτινολογίας με ύπαρξη περιοχών αντίθεσης 2% με διαστάσεις 0,1–2 cm.

- ομοίωμα εξοπλισμού υπολογιστικού τομογράφου κατάλληλο για τη μέτρηση όλων των παραμέτρων που περιγράφονται στο αντίστοιχο πρωτόκολλο όπως περιγράφετε στην παράγραφο 5 πιο κάτω.

- ομοίωμα μαστού κατάλληλο για περιοχές διαφορετικής σύστασης (ασβεστοποιήσεις, κύστεις και ινώσεις), διαφόρων μεγεθών και αντιθέσεων ακτινογράφησης με περιοχές υψηλής και χαμηλής διακριτικής ικανότητας.

- ομοίωμα για τη σύμπτωση πεδίου ακτινοβόλησης και φωτεινού πεδίου.

- φύλλα αλουμινίου για μετρήσεις του πάχους ημιεξασθένισης (Half Value Layer (HVL)). Τα φύλλα αλουμινίου είναι καθαρότητας τουλάχιστον 99 % και το συνολικό πάχος των φύλλων κυμαίνεται από 0,5-5 mm για τον ακτινολογικό εξοπλισμό και 0,1–0,5 mm για τον μαστογραφικό εξοπλισμό.

2.3 Έλεγχος διαρρέουσας ακτινοβολίας (leakage radiation)

Η διενέργεια ελέγχου διαρρέουσας ακτινοβολίας γίνεται με σκοπό τη διερεύνηση  αυξημένων ρυθμών δόσεων γύρω από την ακτινολογική λυχνία. Ο έλεγχος πραγματοποιείτε με κατάλληλο φορητός ανιχνευτής ακτινοβολίας χώρου με κλειστά διαφράγματα  και περιμετρικά του κελύφους κατά τους ελέγχους αποδοχής του ακτινολογικού συστήματος και ετήσια. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με διαφορά δυναμικού είναι 100 kV και ο ρυθμός δόσης δεν υπερβαίνει το όριο του 1 mSv/hr στο 1 m για μέγιστα στοιχεία συνεχούς λειτουργίας της λυχνίας.

2.4 Μέσα ακτινοπροστασίας

Ελέγχεται η ύπαρξη των ακτινοπροστατευτικών μέσων και πετασμάτων. Οι έλεγχοι για τα ακτινοπροστατευτικά μέσα αναλύονται στα αντίστοιχο πρωτόκολλα όπως περιγράφετε στις πιο κάτω παραγράφους. Για τα πετάσματα ακτινοπροστασίας ο έλεγχος πραγματοποιείτε κατά τους ελέγχους αποδοχής του ακτινολογικού συστήματος και ετήσια με κατάλληλο φορητό ανιχνευτή ακτινοβολίας χώρου και με σκεδαστή από υλικό ισοδύναμο νερού με διαστάσεις 30 cm x 30 cm και ύψους 20 cm. Τα αποδεκτά όρια προκύπτουν με βάση το φόρτο εργασίας της επιχείρησης και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του ακτινολογικού εξοπλισμού.

2.5 Τήρηση αρχείων

2.5.1 Για κάθε διαγνωστική ακτινολογική πρακτική μετρούνται, υπολογίζονται, αξιολογούνται και καταγράφονται οι δόσεις στον ασθενή και να συγκρίνονται με τα αντίστοιχα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς της Κύπρου όπως περιγράφονται στην περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Κώδικας Πρακτικής αναφορικά με τον Καθορισμό και την Εφαρμογή Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς για Ακτινοδιαγνωστικές Εξετάσεις) Γνωστοποίηση του 2020 (Κ.Δ.Π. 23/2020).

2.5.2.Για κάθε ακτινολογικό εξοπλισμό τηρείται κατάλληλο αρχείο σε μορφή βιβλίου (Μητρώο), στο οποίο θα καταγράφονται οι βλάβες και οι ενέργειες που έγιναν για την αποκατάστασή τους, οι τυχόν μετακινήσεις, οι έλεγχοι για την παράδοση σε κλινική χρήση καθώς και τα στοιχεία των ατόμων που έκαναν τις σχετικές επιδιορθώσεις και ελέγχους. Τα Μητρώα αυτά φέρουν αριθμημένες σελίδες, ημερομηνία και υπογραφή και να είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση ανά πάσα στιγμή από την Υπηρεσία Ελέγχου. Επιπρόσθετα, για κάθε εξοπλισμό τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, στο οποίο θα αναγράφονται τα ονόματα των ασθενών, οι δόσεις ή οι παράμετροι της έκθεσης, τα ονόματα των χειριστών του εξοπλισμού, το είδος και ο αριθμός των πρακτικών που διεξάγονται, καθώς και ο χρόνος λειτουργίας του εξοπλισμού. Τα ημερολόγια αυτά είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση ανά πάσα στιγμή από την Υπηρεσία Ελέγχου.

3. Θωρακίσεις

  - Η επάρκεια της ακτινοπροστασίας και των θωρακίσεων σε ένα χώρο όπου γίνεται χρήση ακτινολογικού εξοπλισμού ελέγχεται και να αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο λειτουργίας του ακτινολογικού εξοπλισμού, τα όρια δόσεων για κάθε κατηγορία εργαζομένων και χώρων, καθώς επίσης και τα περιοριστικά επίπεδα δόσεων (dose constraints). Ο έλεγχος επάρκειας της ακτινοπροστασίας και των θωρακίσεων πρέπει να πραγματοποιείται με φορητό όργανο μέτρησης ακτινοβολίας χώρου (survey meter), μετρώντας το ρυθμό δόσης. Οι μετρήσεις διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του μετρητή όσο αφορά το χρόνο απόκρισης και τις δυνατότητες του ακτινολογικού εξοπλισμού.

  - Αξιολόγηση θωρακίσεων βάσει των ορίων δόσης

3.2.1 Για ακτινογραφικό, ακτινοσκοπικό και εξοπλισμό επεμβατικής ακτινολογίας γίνεται με βάση το πιο κάτω:

όπου ο φόρτος εργασίας του εξοπλισμού εκφράζεται σε mA min/week.

Νοείται ότι, η μέτρηση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας πραγματοποιείται:

- Με χρήση σκεδαστή από νερό (ή ισοδύναμο υλικό π.χ. plexiglas κ.λπ.) διαστάσεων τουλάχιστον 30 cm x 30 cm x 20 cm και με πεδίο ακτινοβόλησης 30 cm x 30 cm.

- Για χρόνους έκθεσης τουλάχιστον 2 sec (ώστε να καλύπτεται η χρονική απόκριση του survey meter).

- Με εφαρμοζόμενη υψηλή τάση 100 kVp για συστήματα ακτινογράφησης, ακτινοσκόπησης, επεμβατικής ακτινολογίας και 35 kVp για μαστογραφικά συστήματα.

- Με ελάχιστα mA και αναμονή χρονικά μεταξύ των εκθέσεων 1-2 min για ελαχιστοποίηση της καταπόνησης ή αποφυγή καταστροφής της λυχνίας.

3.2.2 Για συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη σχέση:

όπου o φόρτος εργασίας του εργαστηρίου εκφράζεται σε mAs / week.

Νοείται ότι, η μέτρηση σκεδαζόμενης ακτινοβολίας γίνεται:

- Με χρήση σκεδαστή διαμέτρου τουλάχιστον 20 cm.

- Για χρόνους έκθεσης τουλάχιστον 2 sec ώστε να καλύπτεται η χρονική απόκριση του μετρητή.

- Με πάχος τομής 10 mm.

- Με τα συνηθέστερα εφαρμοζόμενα mAs.

- Με εφαρμοζόμενη υψηλή τάση 120 ή 130 kVp.

4. Πρωτόκολλο ελέγχου ποιότητας ακτινογραφικού και ακτινοσκοπικού εξοπλισμού

| Παράμετρος | Επεξήγηση /σκοπός ελέγχου | Όργανα μετρήσεων | Στοιχεία ελέγχου | Περιγραφή ελέγχου | Αποδεκτά όρια | Συχνότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έλεγχος γεωμετρίας δέσμης |
| -Έλεγχος ακρίβειας της ηλεκτρονικής ένδειξης της απόστασης εστίας- ανιχνευτή με τη μετρούμενη τιμή. -Έλεγχος της ακρίβειας της ηλεκτρονικής ένδειξης του μεγέθους πεδίου με τη μετρούμενη τιμή. | -Μέτρηση απόστασης εστίας-ανιχνευτή (FID) -Μέτρηση μεγέθους πεδίου ακτινοβολίας. -Ελέγχεται η ορθότητα των ενδείξεων του συστήματος. Η εξασφάλιση των ορθών τιμών των ηλεκτρονικών ενδείξεων θα εξασφαλίσει και την ορθότητα των ελέγχων της παροχής της λυχνίας και της μέτρησης εμβαδού πεδίου ακτινοβολίας(DAP). | Μετροταινία | FID:100 cm | -Ηλεκτρονική ένδειξη απόστασης FID. -Τοποθετείται η λυχνία σε απόσταση 100 cm από τον ανιχνευτή με τη βοήθεια της ενσωματωμένης μετροταινίας του συστήματος. -Συγκρίνεται η απόσταση αυτή με την ηλεκτρονική ένδειξη που αναγράφεται στο σύστημα. -Ηλεκτρονική ένδειξη πεδίων. Ανοίγονται τα διαφράγματα (π.χ. 25 x 25 cm2). Με τη βοήθεια μετροταινίας συγκρίνεται το φωτεινό πεδίο και η ηλεκτρονική ένδειξη του συστήματος με τη μετρούμενη τιμή. | -Ηλεκτρονική ένδειξη απόστασης εστίας -ανιχνευτή. Απόκλιση μεταξύ μετρούμενης και ονομαστικής τιμής: < 2 %. -Ηλεκτρονική ένδειξη πεδίων. Απόκλιση μεταξύ μετρούμενης και ονομαστικής τιμής: < 3 % (ανά άξονα). | Αξιολόγηση Συστήματος (ΑΣ). |
| -Σύμπτωση φωτεινού πεδίου, με πεδίο ακτινοβόλησης. -Επικέντρωση φωτεινού πεδίου με πεδίο ακτινοβόλησης. -Καθετότητα δέσμης με τον υποδοχέα εικόνας/ ανιχνευτή (bucky). -Επικέντρωση δέσμης ακτίνων-Χ και υποδοχέα εικόνας/ ανιχνευτή. |  | -Κατάλληλο ομοίωμα σύμπτωσης πεδίου. -Εξάρτημα καθετότητας δέσμης. -Νόμισμα. | Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του οργάνου/ Ομοιώματος. | -Ανοίγονται τα διαφράγματα πλήρως και τοποθετείται το ομοίωμα πάνω στο τραπέζι και το εξάρτημα καθετότητας στο κέντρο του ομοιώματος. Κολλάτε το νόμισμα στο κέντρο του ανιχνευτή στον υποδοχέα εικόνας (bucky). -Γίνεται επικέντρωση με τη βοήθεια του σταυρονήματος και κλείνονται τα διαφράγματα σε προεπιλεγμένο πεδίο (π.χ.26 x26cm). -Πραγματοποιείται έκθεση. -Καταγράφονται οι αποκλίσεις: -Μεταξύ ορίων του φωτεινού πεδίου και πεδίου ακτινοβολίας. -Των κέντρων φωτεινού πεδίου και πεδίου ακτινοβόλησης. -Της καθετότητα δέσμης ακτινοβολίας με τον ανιχνευτή. -Μεταξύ των κέντρων δέσμης ακτινοβολίας ανιχνευτή. | -Σύμπτωση πεδίου με πεδίο ακτινοβολίας Το άθροισμα των αποκλίσεων σε κάθε διεύθυνση να είναι (απόλυτες τιμές): ≤ 3 % του FID Το άθροισμα των αποκλίσεων και στις δυο διευθύνσεις (απόλυτες τιμές): ≤ 4 % του FID -Επικέντρωση φωτεινού πεδίου με πεδίο ακτινοβόλησης. Το κέντρο του σταυρονήματος του πεδίου ακτινοβολίας με το κέντρο του φωτεινού πεδίου να είναι : ≤ ± 1 % του FID. Καθετότητα. Η λευκή μπίλια στο εξάρτημα καθετότητας να βρίσκεται εντός του μαύρου κύκλου. Η απόκλιση : ≤1.5 ο. Επικέντρωση δέσμης ακτίνων Χ με τον υποδοχέα εικόνας/ανιχνευτή. Η απόκλιση των κέντρων πεδίου ακτινοβολίας ανιχνευτή:≤ 2% του FID. | ΑΣ/ Εξαμηνιαία. |
| Έλεγχος του ηλεκτρονικού χάρακα της οθόνη εργασίας. | Ακρίβεια μέτρησης με ηλεκτρονικό χάρακα αντικειμένου γνωστού μήκους. | Αντικείμενο γνωστού μήκους ή κατάλληλο ομοίωμα. | kV= 50-60 mAs= 3 | -Τοποθετείται το ομοίωμα και ακτινοβολείται. -Επιλέγεται στο γνωστό μήκος στο ομοίωμα και μετράτε με τον ηλεκτρονικό χάρακα του σταθμού επεξεργασίας. | Ακρίβεια στην μέτρηση αποστάσεων: < 4%. | ΑΣ/Ετήσια ή Υποψία προβλήματος. |
| Έλεγχος λυχνίας |
| Mέτρηση ακρίβειας τάσης- kVp. | Απόκλιση της μετρούμενης τιμής από την ονομαστική τιμή τάσης (kVp). | Πολύμετρο ακτινοβολίας (μετρητής στερεάς κατάστασης) ή Κιλοβολτόμετρο. | -Απόσταση λυχνίας-τραπέζι:1 m. -kVp= το εύρος τιμών από ελάχιστη-μέγιστη με βήμα 10 kVp (π.χ. 40-140 kVp) -ms: μεγάλος χρόνος 50-100. -mA: σταθερό. Προτεινόμενες τιμές κλινικά εφαρμοζόμενες (εύρος τιμών 200-400 mA). | -Τοποθετείται ο μετρητής στο τραπέζι με διεύθυνση σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. -Κλείνονται τα διαφράγματα αρκετά ώστε να μειωθεί η σκεδαζόμενη ακτινοβολία (π.χ. 10x10 cm2). - Πραγματοποιούνται εκθέσεις με μεταβολή της τάσης (ελάχιστη- μέγιστη τιμή με βήμα 10 kVp), σταθερό ρεύμα και χρόνο. -Καταγράφονται οι μετρούμενες τιμές τάσεις. -Υπολογίζονται οι μεταβολές της μετρούμενης τάσης με την ονομαστική. | Επί της εκατό απόκλιση μετρούμενης και ονομαστικής τιμής: kVp < 5 %. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Επαναληψιμότητα της τάσης (kVp) με μεταβολή του ρεύματος mA και σταθερά mAs. | Απόκλιση από τη μέση τιμή. | Πολύμετρο ακτινοβολίας (μετρητής στερεάς κατάστασης) ή Κιλοβολτόμετρο (kVp meter) | -Απόσταση λυχνίας-τραπέζι:1 m 4 εκθέσεις kVp: σταθερή τιμή τάσης (π.χ. 80 kVp) mAs: σταθερή τιμή (π.χ.10-40 mAs) Μεταβολή mA: Ελάχιστα mA του κατασκευαστή Μέγιστα mA του κατασκευαστή Ελάχιστα κλινικά εφαρμοζόμενα mA Μέγιστα κλινικά εφαρμοζόμενα (π.χ. 25 mA, 200 mA, 630 mA και 800 mA). | -Πραγματοποιούνται 4 εκθέσεις . -Υπολογίζεται η μέση τιμή της τάσης και η επί της εκατό απόκλιση από αυτή. | Επί της εκατό απόκλιση από τη μέση τιμή: < 5 %. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Μέτρηση ακρίβειας χρόνου. | Απόκλιση της μετρούμενης τιμής χρόνου από την ονομαστική τιμή. | -Πολύμετρο ακτινοβολίας ή -Όργανο μέτρησης χρόνου έκθεσης. | Προτεινόμενη απόσταση εστίας-μετρητή:1m. 5 εκθέσεις kVp: σταθερή τιμή τάσης (π.χ.80 kVp) mAs: σταθερό (>1 mAs) Χρόνοι έκθεσης: t >100 ms t = > 100 ms | -Να πραγματοποιηθούν 5 εκθέσεις -Καταγράφονται οι μετρούμενες τιμές και υπολογίζονται οι μεταβολές της μετρούμενης τιμής με την ονομαστική. | Απόκλιση μεταξύ μετρούμενης και ονομαστικής τιμής: t ≤100 : ± 5 ms t >100ms: < ± 5% | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Μέτρηση επαναληψιμότητας χρόνου. (Measuring time repeatability). | Απόκλιση από τη μέση τιμή (%SD, τυπική απόκλιση). | -Πολύμετρο ακτινοβολίας ή -Όργανο μέτρησης χρόνου έκθεσης. | Απόσταση λυχνίας-τραπέζι:1 m. 5 εκθέσεις kVp=σταθερή τιμή τάσης (π.χ. 80 kVp) ms= σταθερή τιμή χρόνου (επιλέγεται μια τιμή χρόνου κλινικά εφαρμοζόμενη). | - Για τη τοποθέτηση βλέπε σημείωση 1. -Επιλέγεται σταθερή τιμή τάσης και χρόνου και πραγματοποιούνται 5 εκθέσεις. -Υπολογίζεται η τυπική απόκλιση (SD). | SD<±5% |  |
| Έλεγχος της παροχής της λυχνίας (mGy/mAs) και απόκλιση από την τιμή αναφοράς. | -Αξιολόγηση της καταλληλόλητας της παροχής. -Παρακολούθηση της σταθερότητας της παροχής. | -Πολύμετρο ακτινοβολίας ή -Κατάλληλο δοσίμετρο | Απόσταση λυχνίας-τραπέζι:1 m kVp: 80 kVp ms: 50-100 (εύρος τιμών) mA: κλινικά εφαρμοζόμενες τιμές (200-400) | - Για τη τοποθέτηση βλέπε σημείωση 1. -Να μετρηθεί η παροχή ακτινοβολίας για σταθερή τιμή τάσης λυχνίας, με μεγάλο χρόνο έκθεσης και κλινικά εφαρμοζόμενες τιμές ρεύματος-mA. | Για τον έλεγχο αποδοχής στα 80 kVp στο 1 m ≥25 μGy/mAs. Όρια Ελέγχου Ρουτίνας: % απόκλιση από την τιμή αναφοράς: < ±20% | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Έλεγχος της παροχής της λυχνίας με μεταβολή της τάσης. | -Συνέπεια παροχής -Επιβεβαίωση της γραμμικότητας της παροχής με τη τάση. -Μέτρηση δόσης εισόδου ασθενή μέσω παροχής. (ESAK-entrance surface air kerma) | Πολύμετρο ακτινοβολίας. ή Κατάλληλο δοσίμετρο. | Απόσταση λυχνίας-τραπέζι:1m Μεταβολή τάσης kVp: ελάχιστη κλινικά εφαρμοζόμενη τάση-μέγιστη εφαρμοζόμενη τάσης με βήμα 10 kVp mAs=σταθερά (π.χ. 3 mAs). | - Για τη τοποθέτηση βλέπε σημείωση 1. -Μετράτε η δόση και υπολογίζεται η παροχή της λυχνίας (mGy/mAs). -Σχεδιάζεται η καμπύλη της τάσης στο τετράγωνο σε συνάρτηση με την παροχή (kV2 vs mGy/mAs). -Υπολογίζεται και καταγράφεται η γραμμικότητα μέσω του συντελεστή συσχέτισης R2. | R2>=0.99 | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Γραμμικότητα παροχής με το ρεύμα (mA-linearity output). Έλεγχος της μεταβολής παροχής της λυχνίας με μεταβολή του ρεύματος- mA και (σταθερός χρόνος). | Απόκλιση μεταβολής της ονομαστικής τιμής του ρεύματος. | -Πολύμετρο ακτινοβολίας ή -Κατάλληλος μετρητής | Απόσταση λυχνίας-τραπέζι:1m 4 εκθέσεις Τάση kVp: Σταθερή τιμή (πχ. 80 kVp). Χρόνος (ms): Σταθερός (πχ.100 ms). Προτεινόμενα mA: - ελάχιστα mA του κατασκευαστή. - ελάχιστα κλινικά εφαρμοζόμενα mA. - μέγιστα κλινικά εφαρμοζόμενα mA και - μέγιστα mA του κατασκευαστή. (π.χ. 25 mA, 200 mA, 630 mA και 800 mA) | - Γίνεται η τοποθέτηση του μετρητή (βλέπε σημείωση 1). -Πραγματοποιούνται 4 εκθέσεις. - Καταγράφεται η δόση. -Υπολογίζεται η παροχή (μGy/mAs) και καταγράφονται η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή. Σημείωση: Να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία έκθεση με επιλογή μικρής εστίας. | (maxR-minR)/(maxR+minR) < ± 15 % | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Γραμμικότητα παροχής με mAs Μέτρηση μεταβολής της παροχής ακτινοβολίας με το γινόμενο ρεύματος-χρόνου-mAs (σταθερά mA, μεταβαλλόμενα ms). | Απόκλιση λόγω μεταβολής της ονομαστικής τιμής του ρεύματος επί του χρόνου έκθεσης (mAs). | Πολύμετρο ακτινοβολίας ή Κατάλληλο δοσίμετρο. | Απόσταση λυχνίας-τραπέζι:1 m 4 εκθέσεις kVp: σταθερή τιμή τάσης (π.χ. 80 kVp) mA: σταθερή τιμή Προτεινόμενη τιμή: -50 % του μέγιστου mA -Εναλλακτικά επιλογή κλινικού πρωτοκόλλου ενηλίκων, π.χ. mA=200-μικρή εστία (SF) ή mA =400 μεγάλη εστία (LF). -Μεταβαλλόμενος χρόνος ώστε να επιτευχθούν οι ακόλουθες τιμές mAs: -Mεγάλη εστία (π.χ. mA=400) 5 mAs (παιδιατρικά πρωτόκολλα) 10 mAs, 40 mAs 250 mAs - Mικρή εστία π.χ. 200 mA) 2 mAs 6 mAs 20 mAs s | -Για τη τοποθέτηση βλέπε σημείωση -Πραγματοποιούνται 4 εκθέσεις kVp=σταθερό mA=σταθερό και μεταβαλλόμενες τιμές χρόνου. -Υπολογίζεται η παροχή mGy/mAs. -Να υπολογιστεί η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή παροχής. -Ο έλεγχος να επαναληφθεί και για επιλογή μικρής εστίας. | maxR-minR)/(maxR+minR) < ± 10 %. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Μέτρηση HVL. | Μέτρηση HVL για όλο το εύρος τιμών τάσεων (έλεγχος αποδοχής) | Πολύμετρο ακτινοβολίας ή Κατάλληλο δοσίμετρο Φίλτρα Al με διαφορετικά πάχη (εφόσον ο μετρητής δεν έχει τη δυνατότητα να μετρήσει την τιμή με μία έκθεση τότε απαιτείται η χρήση των φύλλων αλουμινίου). | Έλεγχος ρουτίνας kVp: 80 kVp Έλεγχος αποδοχής Σε όλο το εύρος τάσεων:50-150 kV mA: σταθερά, πχ.200 χρόνος : πχ. 100ms | -Για τη τοποθέτηση βλέπε σημείωση 1. -Για έλεγχο αποδοχής να μετρηθεί το HVL για όλες τις κλινικά εφαρμοζόμενες τάσεις λυχνίας με βήμα των 10 kVp. -Για έλεγχο ρουτίνας να γίνει η μέτρηση μόνο για μία τιμή τάσης, πχ. kVp= 80 | Για 80 kVp: HVL > 2.9 mm Al HVL> 2.9mm Al Για συστήματα εγκατεστημένα με CE >2012 HVL>2.5 mm Al για συστήματα με CE < 2012 | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Έλεγχος μέτρησης γινομένου δόσης επιφάνειας (DAP). | Απόκλιση μετρούμενης από αναγραφόμενη τιμή. | Μετρητής DAP ή Ψηφιακό πολύμετρο ακτινοβολίας ή Κατάλληλο δοσίμετρο και όργανο για την μέτρηση του εμβαδόν της δέσμης ακτινοβολίας (lead ruler). | 5 Εκθέσεις Εύρος τιμών τάσης kVp: 50-120 (με βήμα τάσης 10 kVp) Προτεινόμενες τιμές: χρόνου έκθεσης :100 ms ή 200ms mA: 200 ή 400 Πεδίο:15x15 cm2. | -Το δοσίμετρο (στερεάς κατάστασης) τοποθετείται πάνω στο τραπέζι ή σε απόσταση 30cm από τη τραπέζι σε περίπτωση θαλάμου ιονισμού και επιλέγεται γνωστό πεδίο ακτινοβολίας. -Πραγματοποιούνται εκθέσεις με βήμα τάσης 10 kV -Υπολογίζεται η τιμή DAP (εμβαδόν επιφανείας επι δόση) και συγκρίνεται με την αναγραφόμενη. | Απόκλιση μεταξύ της μετρούμενης/ υπολογιζόμενης τιμής και της αναγραφόμενης τιμής: < ± 20 | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Έλεγχος ανιχνευτή/Ποιότητα εικόνας |
| Δοσιμετρία (Detector air kerma DAK-dose air kerma)). | Να προσδιοριστούν τα στοιχεία έκθεσης ( mAs) για γνωστές δόσεις στον ανιχνευτή πχ. 1, 2.5, 5, 10, 40μGy (DAK, detector air kerma). | Δοσίμετρο (στερεάς κατάστασης ή θάλαμος ιονισμού). - Κατάλληλος απορροφητής για δημιουργία δέσμης RQA5 (21mm Al-Αλουμινίου). | -Απόσταση Εστίας-δοσιμέτρου (FFD): >= 150 cm για να μειωθεί το φαινόμενο πτέρνας (heel effect). -Στοιχεία: Ποιότητα δέσμης RQA5. | -Ανοίγονται τα διαφράγματα και επιλέγεται πεδίο (16x16 cm2), τοποθετείται το δοσίμετρο (στερεάς κατάστασης) στο τραπέζι στο κέντρο του φωτεινού πεδίου (ο ανιχνευτής απομακρύνεται ή καλύπτεται με μόλυβδο για προστασία). -Τοποθετείται απορροφητής στην έξοδο της λυχνίας. -Πραγματοποιούνται εκθέσεις ώστε να προσδιοριστούν οι τιμές mAs που αντιστοιχούν σε εύρος δόσεων από 1 μGy έως 40 μGy. -Καταγράφονται τα mAs και ο δείκτης έκθεσης (EI). |  | ΑΣ |
| Καμπύλη απόκρισης ανιχνευτή (Συσχέτιση δόσης ανιχνευτή με MPV). | Να οριστεί η σχέση δόσης ανιχνευτή και τιμής εικονοστοιχείου (pixel value). | -Δοσίμετρο (στερεάς κατάστασης) -Κατάλληλος απορροφητής για δημιουργία δέσμης RQA5. | Απόσταση Εστίας-δοσιμέτρου (FFD): > =150 cm Ποιότητα δέσμης αναφοράς (RQA5). Πεδίο ακτινοβολίας: Να καλύπτει όλο τον ανιχνευτή. Δοσίμετρο: Δίπλα στον ανιχνευτή. Κατάλληλα mAs ώστε να επιτευχθούν δόσεις με εύρος (DAK), από 1 έως 40 μGy. | - Τοποθετείται ο απορροφητής στη λυχνία. -Ο ανιχνευτής στο τραπέζι (εφόσον είναι φορητός) ή αφαιρείται το αντιδιαχυτικό διάφραγμα. -Tο δοσίμετρο τοποθετείται στο πλάι του ανιχνευτή, στην άκρη του πεδίου. -Πραγματοπείται έκθεση για κάθε τιμή δόσης DAK και καταγράφεται ο δείκτης έκθεσης (Exposure Index-EI) - Επιλέγεται περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) 10x10 cm2 και καταγράφεται η μέση τιμή εικονοστοιχείου (mean pixel value) στο μέσο της εικόνας. - Σχεδιάζεται η γραφική παράσταση της μέσης τιμής του εικονοστοιχείου (MPV) σε συνάρτηση με τη δόση στον αέρα (mean pixel value-DAK). - Καταγράφεται η εξίσωση των δυο μεταβλητών και ο συντελεστής συσχέτισης (coefficient of regression -R2). - Ελέγχονται ότι τα δεδομένα συσχετίζονται καλά με γνωστή μαθηματική σχέση (good fit to the data). - Να συσχετιστεί ο δείκτης έκθεσης με τη τιμή δόσης DAK. | R2 ≥ 0.99 (απλή σχέση) | ΑΣ |
| Έλεγχος ακρίβειας, αναπαραγωγιμό- τητας και επαναληψιμότητας του δείκτη έκθεσης-Exposure Index (EI). | Να ελεγχθεί η ακρίβεια των τιμών του δείκτη έκθεσης- EI. Σταθερότητα των τιμών EI σε επανειλημμένες μετρήσεις. | Δοσίμετρο Απορροφητής για διαμόρφωση δέσμης RQA5. | Ποιότητα δέσμης αναφοράς (RQA5) Δόση Εισόδου: Αναφοράς-3 μGy | - Ακτινοβολείται ο ανιχνευτής σε δόση αναφοράς χωρίς τον δοσίμετρο στην εικόνα (π.χ. DAK = 3 μGy) - Επαναλαμβάνεται η έκθεση 4 φορές | Η τιμή ΕΙ να μην απέχει από DAK (σε μGy) < ± 20 % και Η τιμή ΕΙ να μην απέχει από την τιμή αναφοράς κατά < ± 20 % Κάθε τιμή ΕΙ να μην απέχει από την μέση τιμή < ± 5 % | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Μέτρηση σκοτεινού θορύβου. | Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού θόρυβο του συστήματος. | Φύλλο μολύβδου (Pb) πάχους 2 mm στο μέγεθος του ανιχνευτή. ή Ακτινοπροστα-τευτική ποδιά. | Διαφράγματα: Κλειστά Απουσία ανιχνευτή ή καλυμμένος με μόλυβδο. kVp: 40 mAs: 1 Μη επεξεργασμένη εικόνα (raw data). | -Τα διαφράγματα τελείως κλειστά. -Πραγματοποιείται έκθεση (χωρίς ανιχνευτή ή προστατευμένος) καταγράφεται ο δείκτης έκθεσης. -Επιλέγεται περιοχή ενδιαφέροντος ROI, καταγράφεται η μέση τιμή των εικονοστοιχείων (MPV) και η τυπική απόκλιση. | Να μην υπάρχει προφανής ψευδένδειξη (artifact) Η απόκλιση των τιμών ΕΙ και MPV από τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς: < 50 %. | ΑΣ/Ετήσια. |
| Ομοιογένεια εικόνας. | Έλεγχος της ομοιογενούς απόκρισης του ανιχνευτή. | -Απορροφητής για διαμόρφωση δέσμης RQA5. | Ποιότητα δέσμης αναφοράς (RQA5) Δόση Εισόδου: Αναφοράς- 3 μGy. Εικόνα: Μη επεξεργασμένη και γραμμικοποιημένη. | -Πραγματοποιείται έκθεση σε δόση αναφοράς ή εναλλακτικά να γίνει αξιολόγηση της εικόνας που λήφθηκε για το STP (π.χ. DAK = 3 μGy). -Στη μη επεξεργασμένη εικόνα (raw image), λαμβάνονται 5 περιοχές ενδιαφέροντος (5 ROIs) εμβαδού (2x2 cm2): στο κέντρο της εικόνας και σε κάθε τεταρτημόριο. -Καταγράφεται η μέση τιμή εικονοστοιχείου MPV για κάθε ROI. -Υπολογίζεται η μέση τιμή των 5 ROI. | -Να μην υπάρχει προφανής ψευδένδειξη (artifact). -Να μην υπάρχουν ελαττωματικά εικονοστοιχεία (pixel defect). -Η απόκλιση της μέσης τιμής MPV από την τιμή MPV κάθε ROI: ≤ ± 5 %. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Μέτρηση εναπομείναν σήματος στην εικόνα (Ghosting). | Έλεγχος για αποτύπωση μιας προηγούμενης εικόνας επάνω στην τελευταία λαμβανόμενη εικόνα. (Image retention). | Φύλλο Pb πάχους 1 mm και μεγέθους 10 x 10 cm2 στον ανιχνευτή. | Ποιότητα δέσμης αναφοράς (RQA5). 3 εκθέσεις | - 1η έκθεση: Λαμβάνεται εικόνα σκοτεινού θορύβου (όπως περιγράφεται στον αντίστοιχο έλεγχο) -2η έκθεση: Ανοιχτά διαφράγματα και τοποθέτηση φύλλου Pb στον ανιχνευτή. Έκθεση με δόση αναφοράς. (π.χ. DAK = 3 μGy) -3η λήψη: Λαμβάνεται ακόμη μία εικόνα σκοτεινού θορύβου. -Το ποσοστό εναπομείναν σήματος στην εικόνα δίνεται από την πιο κάτω σχέση: | Lag: ≤ 0.5 %. | ΑΣ/ Υποψία προβλήματος στον ανιχνευτή και διεύρυνση του. |
| Έλεγχος κανονικοποιημένου φάσματος ισχύος θορύβου-NNPS (Measuring normalized noise power spectrum-NNPS). | Αξιολόγηση του θορύβου ανά χωρική συχνότητα (spatial frequency). |  | Ποιότητα δέσμης αναφοράς (RQA5) Δόση Εισόδου: Αναφοράς- 3 μGy Εικόνα: Μη επεξεργασμένη: for processing ή raw image. | -Να ακτινοβοληθεί ο ανιχνευτής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή , ή στη δόση κατά τον ελέγχου αποδοχής του συστήματος. (DAK αναφοράς) (π.χ. DAK = 3 μGy ή 1 μGy). -Εναλλακτικά μπορεί να γίνει επεξεργασία των εικόνων που λήφθηκαν για το STP. -Mε την βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού να σχεδιαστεί η καμπύλη NNPS. | Απόκλιση των τιμών NNPS σε 0.5 1p/mm και NNPS σε 2 1p/mm από τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς: ≤ ± 15 %. | ΑΣ/ Υποψία προβλήματος στον ανιχνευτή και διεύρυνση του. |
| Έλεγχος συνάρτησης μεταφοράς διαμόρφωσης (MTF). | Αξιολόγηση χωρικής διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης ανά χωρική συχνότητα (spatial frequency). | Όργανο μέτρησης MTF (Edge test device-W) ή φύλλο Cu πάχους 1mm. | Επιλέγεται ποιότητα δέσμης αναφοράς (πχ. RQA5) Δόση εισόδου στον ανιχνευτή :3.2 φόρες τη δόση εισόδου αναφοράς DAK-(πχ. Για δόση αναφοράς 3μGy να ακτινοβοληθεί περίπου 10 μGy). Εικόνα: Μη επεξεργασμένη: for processing ή raw image. | -Τοποθετείται το εξάρτημα μέτρησης MTF πάνω στον ανιχνευτή με κλίση περίπου 2.5°. -Επιλέγεται κατάλληλο πεδίο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή MTF. - Ακτινοβολείται ο ανιχνευτής και με της βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού σχεδιάζεται η καμπύλη MTF. | Απόκλιση των τιμών MTF: Στο 50 %, και 10 %, MTF από τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς: ≤ ± 0.2 1p/mm | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Έλεγχος διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης. (Measuring low contrast resolution-LCR). | Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης του Συστήματος. | Κατάλληλο ομοίωμα ελέγχου διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης. | Δόση Εισόδου: Αναφοράς- 3 μGy | -Τοποθετείται το ομοίωμα ελέγχου στo τραπέζι (πχ DIGI 13 ή Primus L). -Πραγματοποιείται έκθεση του ανιχνευτή σε δόση αναφοράς (π.χ. DAK = 3 μGy) | LCR: ≥ 2.8 % αντίθεση | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Έλεγχος χωρικής διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το εξάρτημα για έλεγχο MTF. | Αξιολόγηση της χωρικής διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης του του Συστήματος. | Εξάρτημα ελέγχου διακριτικής ικανότητα υψηλής αντίθεσης. | -Ποιότητα δέσμης αναφοράς (RQA5) ή με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή -Εξάρτημα στον ανιχνευτή υπο γωνία 450 Δόση Εισόδου: Αναφοράς- πχ. 3 μGy. | -Το εξάρτημα ( bar pattern 0,5-5 LP/mm) τοποθετείται στον ανιχνευτή (αν δεν είναι φορητός ο ανιχνευτής τότε το εξάρτημα το τοποθετείται στο τραπέζι υπό γωνία 45ο ως προς το αντιδιαχυτικό διάφραγμα. -Ακτινοβολείται ο ανιχνευτής σε δόση αναφοράς. (π.χ. DAK = 3 μGy). | HCSR: ≥ 80 % της συχνότητας Nyquist. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Έλεγχοι παραμέτρων ποιότητας εικόνας με μία έκθεση (έλεγχος συνέπειας): -Χωρική Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης. -Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης. -Αξιολόγηση ομοιογένειας. -Αντίθεση εικόνας βήμα αμαύρωσης- step wedge. | Αξιολόγηση της ποιότητας εικόνας με μια έκθεση. | Κατάλληλο ομοίωμα τύπου πχ Prodigi, Digi 13 | -Κατάλληλο ομοίωμα. -Απορροφητής 25mm Al/ 70 kV 25mm Al +1mm Cu/ 100kV ή 38mm Al. | -Τοποθετείται το ομοίωμα ελέγχου στο τραπέζι (πχ DIGI 13 ή Primus L) και ο απορροφητής στη λυχνία. -Πραγματοποιούνται 4 εκθέσεις με AEC για μικρή και μεγάλη εστία (25 mm Al/ 70 kV 25mm Al +1mm Cu/ 100kV ή 38mm Al). -Καταγράφονται και αξιολογούνται τα πιο κάτω: Υψηλής αντίθεσης διακριτική ικανότητα: αριθμός γραμμών (lp/mm). Χαμηλής αντίθεσης διακριτική ικανότητα: αριθμός κύκλων χαμηλής αντίθεσης. Οι μέσες τιμές των εικονοστοιχείων (MPV) στα 4 διαφορετικά τετράγωνα (με δημιουργία περιοχών ενδιαφέροντος) Αντίθεση εικόνας βήμα αμαύρωσης- step wedge. | Σε δόση αναφοράς (π.χ. DAK = 3 μGy) HCSR: ≥ 2.4 lp/mm LCR: ≤ 2.8 % Για τον έλεγχο Αντίθεση εικόνας βήμα αμαύρωσης- step wedge. H μέση τιμή του εικονοστοιχείου πίσω από το 1mm Cu είναι μικρότερη από την τιμή του εικονοστοιχείου P+1 και μεγαλύτερη από την τιμή του εικονοστοιχείου P-1. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |

5. Πρωτόκολλο ελέγχου ποιότητας εξοπλισμού υπολογιστικού τομογράφου

| Παράμετρος | Επεξήγηση /σκοπός ελέγχου | Όργανα μετρήσεων | Στοιχεία ελέγχου | Περιγραφή ελέγχου | Αποδεκτά όρια | Συχνότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μηχανικοί Έλεγχοι |
| Σύμπτωση φωτεινής ένδειξης με τομογραφικό επίπεδο. | Μέτρηση της απόκλισης της θέσης του τομογραφικού επιπέδου και της φωτεινής ένδειξης. | Μεταλλικό εύκαμπτο σύρμα πάχους 1 mm και ομοιογενές κυλινδρικό ομοίωμα PMMA ή νερού. | Tάση: 120 kVp mAs: Επιλογή πρωτοκόλλου κοιλίας ενήλικα ασθενή. Mode: Συμβατική Σάρωση (Axial Mode) Πάχος Τομής: Ελάχιστο δυνατό (ιδανικά 1 mm) Βήμα ανασύνθεσης: Ελάχιστο δυνατό (ιδανικά 0.5 mm) Εύρος σάρωσης: Τουλάχιστον ± 3 mm από τον στόχο. | - Ο στόχος τοποθετείται στην περιφέρεια του ομοιώματος, όπου επικεντρώνεται και ευθυγραμμίζεται με τις φωτεινές ενδείξεις. - Πραγματοποιείται σάρωση και εντοπίζεται η τομή όπου απεικονίζεται βέλτιστα και ολοκληρωμένα ο στόχος. - Καταγράφεται η αναγραφόμενη ένδειξης θέσης της τομής που επιλέχθηκε κατά μήκος του διαμήκη άξονα σάρωσης και η οποία αποτελεί τη σχετική απόκλιση. - Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε σετ lasers. | Αποδεκτό: ≤ ± 5 mm Επιθυμητό: ≤ ±1 mm | ΑΣ/Εξαμηνιαίος. |
| Σύμπτωση προδιαγεγραμμένης τομής σε διερευνητική ακτινογραφική λήψη (Scout) με το τομογραφικό επίπεδο. | Μέτρηση της απόκλισης της θέσης του τομογραφικού επιπέδου και της προδιαγεγραμ- μένης τομής. | Δύο μεταλλικά εύκαμπτα σύρματα πάχους 1 mm και ομοιογενές κυλινδρικό ομοίωμα PMMA ή νερού *Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ομοίωμα Catphan 600 (CTP 404 slice geometry and sensitometry module) (βλέπε. εγχειρίδιο κατασκευαστή). | Tάση: 120 kVp mAs: Επιλογή πρωτοκόλλου κοιλίας ενήλικα ασθενή. Mode: Διερευνητική ακτινογραφική λήψη (SPR) Συμβατική Σάρωση (Axial Mode) Πάχος Τομής: Ελάχιστο δυνατό (ιδανικά 1 mm) Βήμα ανασύνθεσης: Ελάχιστο δυνατό (ιδανικά 0.5 mm) Εύρος σάρωσης: Ολόκληρο το ομοίωμα (Scout). Μια τομή με κέντρο το στόχο (Axial mode) ανά scout. | - Οι στόχοι τοποθετούνται στην περιφέρεια του ομοιώματος, όπου επικεντρώνονται και ευθυγραμμίζονται με τις ορθογώνιες φωτεινές ενδείξεις (εγκάρσια και πλάγια). - Πραγματοποιείται σάρωση σε scout mode όλου του ομοιώματος σε εγκάρσιο και πλάγιο επίπεδο. - Σε κάθε scout προδιαγράφεται η τομή επικεντρωμένη στον αντίστοιχο στόχο. -Καταγράφεται η αναγραφόμενη ένδειξης θέσης της τομής που προδιαγράφηκε κατά μήκος του διαμήκη άξονα σάρωσης. -Ο στόχος απεικονίζεται επαρκώς στην προδιαγεγραμμένη τομή ανά scout. - Εάν κατά την επικέντρωση τέθηκε ως σημείο αφετηρίας η θέση του κάθε στόχου (σημείο 0), τότε η απόκλιση της σύμπτωσης είναι ίση με την θέση της προδιαγεγραμμένης τομής. Διαφορετικά η απόκλιση ισοδυναμεί με την διαφορά θέσεων του στόχου και της θέσης της προδιαγεγραμμένης τομής. - Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε scout. | Αποδεκτό: ≤ ±2 mm Επιθυμητό: ≤ ±1 mm | ΑΣ/Εξαμηνιαίος. |
| Ακρίβεια μετατόπισης της εξεταστικής τράπεζας και επαναφοράς της στην ίδια ονομαστική θέση. | -Μέτρηση της ακρίβειας μετατόπισης της εξεταστικής τράπεζας για γνωστή απόσταση. - Μέτρηση της ακρίβειας επαναφοράς της εξεταστικής τράπεζας στην ίδια ονομαστική θέση. | Δύο Μεταλλικά εύκαμπτα σύρματα πάχους 1 mm και ομοιογενές κυλινδρικό ομοίωμα PMMA ή νερού. Χάρακας ή μετροταινία ακριβείας τουλάχιστον ενός mm. | Δεν εφαρμόζεται. | -Οι δύο στόχοι τοποθετούνται στην περιφέρεια του ομοιώματος σε διαφορετικές θέσεις κατά μήκος του διαμήκη άξονα. - Μετράτε η απόσταση μεταξύ των δύο στόχων (Δ1) με χάρακα ή μετροταινία. - Προστίθεται βάρος (περίπου ίσο με ενήλικα ασθενή ~ 70kg) στην εξεταστική τράπεζα (βλέπε εικόνα). - Η τράπεζα μετακινείται με την βοήθεια των φωτεινές ενδείξεων. Γίνεται επικέντρωση στον πρώτο στόχο και τίθεται σημείο αφετηρίας (Θ1) με διατήρηση του πρόσημου. - Η τράπεζα μετακινείται μέχρι να ευθυγραμμιστεί η φωτεινή ένδειξη με το δεύτερο στόχο και καταγράφετε η θέση (Θ2) με διατήρηση του πρόσημου (βλέπε εικόνα). - Η τράπεζα εκτείνεται πλήρως και στην συνέχεια επιστρέφει μέχρι να ευθυγραμμιστεί η φωτεινή ένδειξη με τον πρώτο στόχο. - Καταγράφεται η θέση (Θ3) με διατήρηση του πρόσημου. | Αποδεκτό Δ1 –│(Θ2-Θ1)│: ≤ ±2 mm Θ3-Θ1: ≤ ±2 mm Επιθυμητό Δ1 – │(Θ2-Θ1)│: ≤ ±1 mm Θ3-Θ1: | ΑΣ/Εξαμηνιαίος ≤ ±1 mm. |
| Έλεγχοι Λυχνίας |
| Έλεγχος ακρίβειας υψηλής τάσης (kVp) & HVL. | Διερεύνηση της ακρίβειας των kVp και της επάρκειας των φίλτρων. | -Κατάλληλος μετρητής υψηλής τάσης -Ηλεκτρόμετρο. -Δοσίμετρο CTDI τύπου μολυβιού. -Στατήρας -Φίλτρα Al | Tάση: Όλα τα κλινικά χρησιμοποιούμενα kVp mA: Τυπικές τιμές mode: Λυχνία ακίνητη στην υψηλότερη θέση (rotation off). Πάχος δέσμης: Μέγιστο διαθέσιμο | Ακρίβεια υψηλής τάσης - Ο μετρητής υψηλής τάσης τοποθετείται στο ισόκεντρο και οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τη λυχνία και την τράπεζα ακίνητη. - Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να παραμείνει η τράπεζα ακίνητη ο μετρητής τοποθετείται στο ισόκεντρο με τη χρήση στατήρα ή στο κάτω μέρος της στεφάνης του gantry με τη λυχνία ακίνητη (θέση ώρα 12’). -Η κατεύθυνση της τράπεζας καθώς και το εύρος της μετατόπισης, ρυθμίζονται έτσι ώστε η τράπεζα να μη παρεμβάλλεται στην δέσμη. -Πραγματοποιούνται μετρήσεις σε όλα τα διαθέσιμα kVp με τυπικές τιμές mAs (μεγαλύτερες όταν ο μετρητής τοποθετείται στη στεφάνη) και στο μέγιστο δυνατό πάχος δέσμης ώστε να υπερκαλύπτεται το ενεργό μήκος του μετρητή. HVL - Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με παρόμοια διάταξη όπως πιο πάνω. -Το δοσίμετρο CTDI τύπου μολυβιού τοποθετείται στο ισόκεντρο με τη χρήση στατήρα. - Τοποθετείται στην έξοδο της λυχνίας (στο κάτω μέρος της στεφάνης του gantry με την λυχνία ακίνητη (θέση ώρα 6’), φίλτρα Al (2 mm πάχος, 15 × 15 cm). -Πραγματοποιούνται μετρήσεις CTDI στον αέρα προσθέτοντας φίλτρα Al για υπολογισμό του HVL. - Επαναλαμβάνεται η διαδικασία για όλα τα διαθέσιμα kVp. | Αποδεκτό Αποκλίσεις μεταξύ μετρούμενης και ονομαστικής τάσης ≤ ± 5 % Επιθυμητό Αποκλίσεις μεταξύ μετρούμενης και ονομαστικής τάσης < ± 4 % Τα όρια σε σχέση με το πάχος υποδιπλασιασμού εφαρμόζονται αναλόγως του έτους έκδοσης CE του συστήματος.( IEC 60601-1-3:2008). Συστήματα με CE > 2012 Αποδεκτό HVL ≥ 2.9 mm @ 80 kVp ≥ 3.2 mm @ 90 kVp ≥ 3.6 mm @ 100 kVp ≥ 3.9 mm @ 110 kVp ≥ 4.3 mm @ 120 kVp ≥ 4.7 mm @ 130 kVp ≥ 5.0 mm @ 140 kVp ≥ 5.4 mm @ 150 kVp Συστήματα με CE < 2012 Αποδεκτό HVL ≥ 2.3 mm @ 80 kVp ≥ 2.5 mm @ 90 kVp ≥ 2.7 mm @ 100 kVp ≥ 3.0 mm @ 110 kVp ≥ 3.2 mm @ 120 kVp ≥ 3.5 mm @ 130 kVp | ΑΣ/Εξαμηνιαίος. |
| Δοσιμετρία |
| Μέτρηση και υπολογισμός του ογκομετρικού δείκτη δόσης υπολογιστικής τομογραφίας CTDIvol. Μέτρηση και υπολογισμός του δείκτη δόσης υπολογιστικής τομογραφίας στον αέρα CTDIair για όλα τα διαθέσιμα πάχη δέσμης. | -Απόκλιση του μετρούμενου CTDIvol από την ονομαστική τιμή CTDIvol που προκύπτει από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και αναγράφεται στην κονσόλα. -Απόκλιση του μετρούμενου CTDIair από την ονομαστική τιμή CTD air για όλα τα διαθέσιμα πάχη δέσμης | -Κυλινδρικά ομοιώματα PMMA κεφαλής και κορμού, διαμέτρου 160 mm και 320 mm αντίστοιχα. Να είναι κατάλληλα για δοσιμετρία CTDI με μήκος τουλάχιστον 140 mm. - Ηλεκτρόμετρο σε συνδυασμό με θάλαμο ιονισμού τύπου μολυβιού (pencil type) κατάλληλο για μέτρηση CTDI. Ο ενεργός όγκος του θαλάμου να είναι 3 cm3 και το ενεργό του μήκος 100 mm. -Κατάλληλος στατήρας για μετρήσεις CTDIair. | CTDIvol Ακολουθείται πρωτόκολλο σάρωσης όπως αυτό ορίζεται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. CTDIair Tάση: 120 kVp, ελάχιστη και μέγιστη τιμή kVp mAs: 100 Mode: Συμβατική Σάρωση (Axial Mode) Πάχος Δέσμης: Μέγιστο Δυνατό και όλες οι διαθέσιμες τιμές. Εύρος σάρωσης: Μια σάρωση ανά τιμή πάχους δέσμης. | CTDIvol - Τοποθετείται το ομοίωμα PMMA πάνω στην τράπεζα εξέτασης και ευθυγραμμίζετε με τις φωτεινές ενδείξεις στους 3 ορθογώνιους άξονες. Απόκλιση στην ευθυγράμμιση ≤ 5° είναι αποδεκτή. - Στην περίπτωση του ομοιώματος κεφαλής αυτό τοποθετείται στο στήριγμα κεφαλής (head holder). - Επιλέγεται το κατάλληλο πρωτόκολλο σάρωσης και πραγματοποιούνται μετρήσεις Air Kerma τόσο στο κέντρο-center,c του ομοιώματος (βλέπε εικόνα), (CPMMA, 100, c), όσο και στην περιφέρεια-periphery,p (C PMMA, 100, p), όπως απαιτείται για τον υπολογισμό του σταθμισμένου (weighted) CTDIw. *Στις περιφερειακές μετρήσεις υπολογίζετε ο μέσος όρος όλων των θέσεων. -Υπολογίζεται και καταγράφεται το μετρούμενο CTDIvol, όπως αυτό περιγράφεται στα πρότυπα του IEC. -Υπολογίζεται και καταγράφεται το μετρούμενο γινόμενο δόσης-μήκους σάρωσης DLP. * Για υπολογισμό του DLP, αναλόγως του κατασκευαστή, να ληφθεί υπόψη και η συνεισφορά της υπερσάρωσης (overscanning). -Καταγράφονται οι ενδείξεις CTDIvol και DLP, αν είναι διαθέσιμες από την κονσόλα του συστήματος. CTDIair - Τοποθετείται ο θάλαμος ιονισμού πάνω στην τράπεζα εξέτασης (με την βοήθεια κατάλληλου, στατήρα). - Όλο το ενεργό μήκος του θαλάμου να εκτείνεται από την άκρη της τράπεζας χωρίς να υπάρχει άλλος απορροφητής εντός του τομογραφικού πεδίου. - Μετακινείται η τράπεζα προς το gantry έτσι ώστε το τομογραφικό επίπεδο να τέμνει το κέντρο του ενεργού όγκου του θαλάμου ιονισμού (βλέπε εικόνα). - Με την βοήθεια των φωτεινών ενδείξεων ευθυγραμμίζεται ο θάλαμος και στους 3 ορθογώνιους άξονες. Απόκλιση στην ευθυγράμμιση ≤ 5° είναι αποδεκτή. - Πραγματοποιείται σάρωση με scout για να επιβεβαιωθεί ότι ο θάλαμος είναι επικεντρωμένος οριζόντια και κάθετα. Απόκλιση στην επικέντρωση ≤ ±1 cm είναι αποδεκτή. - Πραγματοποιείται σάρωση σε axial mode με 120 kVp και 100 mAs για να επιβεβαιωθεί ότι το κέντρο του θαλάμου στο εγκάρσιο επίπεδο συμπίπτει με το ισόκεντρο του τομογραφικού επιπέδου. - Πραγματοποιείται σάρωση σε axial mode με 120 kVp και 100 mAs για το μεγαλύτερο διαθέσιμο πάχος δέσμης και καταγράφεται η μέτρηση του Αir Kerma στον αέρα (Cair). -Υπολογίζεται και καταγράφεται το μετρούμενο CTDIair, όπως αυτό περιγράφεται στα πρότυπα του IEC. - Επαναλαμβάνονται τα δύο πιο πάνω βήματα για όλα τα διαθέσιμα πάχη δέσμης. -Η μέτρηση CTDIair για το μέγιστο πάχος δέσμης πραγματοποιείται για την ελάχιστη και μέγιστη τιμή kVp που είναι διαθέσιμη στο σύστημα. | CTDIvol - Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ μετρούμενου και ονομαστικού CTDIvol Αποδεκτό < ± 20 % Επιθυμητό < ± 10 % CTDIair -Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ μετρούμενου και ονομαστικού CTDIair Αποδεκτό < ± 20 % Επιθυμητό < ± 10 %. | ΑΣ/Εξαμηνιαίος. Κατά τον έλεγχο παραλαβής/αποδοχής - Η διαδικασία μέτρησης του CTDIair, CTDIvol και DLP να γίνουν για όλους τους συνδυασμούς kVp και αντίστοιχων μεγεθών ομοιωμάτων και ρυθμίσεων ακτινοβόλησης που χρησιμοποιούνται κλινικά. Συστήνεται όπως οι μετρήσεις γίνουν και για τους δύο τύπους σάρωσης (συμβατικής και ελικοειδούς), για όλα τα διαθέσιμα πάχη δέσμης. Κατά τους περιοδικούς ελέγχους - Η διαδικασία μέτρησης του CTDIvol και DLP θα εκτελείται τουλάχιστον για ένα σετ τυπικών τιμών kVp, mA, χρόνου περιστροφής λυχνίας, mode σάρωσης (κεφαλής ή κορμού, συμβατική ή ελικοειδής σάρωση) και τυπικό αλγόριθμο ανακατασκευής κοιλίας/μαλακών μορίων. -Το πάχος δέσμης που θα χρησιμοποιείται κατά το έλεγχο παραλαβής θα είναι το πιο συχνό που χρησιμοποιείται στα κλινικά πρωτόκολλα. - Σύγκριση μετρούμενων και αναγραφόμενων τιμών CTDIvol και DLP για πρωτόκολλα κεφαλής και κοιλίας. |
| Ποιότητα Εικόνας |
| Έλεγχος ακρίβειας του μετρούμενου με το ονομαστικό πάχος δέσμης ακτίνων-Χ. | Μέτρηση του πάχους δέσμης του πεδίου ακτινοβόλησης για διάφορες επιλογές κατευθυντήρα (collimation). Αξιολόγηση υπερέκθεσης (overbeaming) σε περίπτωση υπολογιστικού τομογράφου πολλαπλών τομών). | - Εξωτερικός ανιχνευτής π.χ. κασέτα CR ή ψηφιακή και λογισμικό επισκόπησης εικόνας με εργαλείο ηλεκτρονικού χάρακα. - Επίπεδος απορροφητής ακτινοβολίας (3 mm Pb ή 15 cm ακρυλικού). * Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δοσίμετρο με ανιχνευτή στερεάς κατάστασης ή φιλμ με μετρητή οπτικής πυκνότητας. |  | -Τοποθετείται ο επίπεδος απορροφητής ακτινοβολίας πάνω στην εξεταστική τράπεζα του συστήματος. -Τοποθετείται η κασέτα/ανιχνευτή πάνω στον κέντρο του απορροφητή και γίνεται επικέντρωση στο ισόκεντρο με την βοήθεια των πλάγιων φωτεινών ενδείξεων. -Πραγματοποιείται σάρωση σε συμβατικό mode, για το ονομαστικό πάχος δέσμης που είναι προς αξιολόγηση. -Καταγράφεται το προφίλ του σήματος ή η δόση κατά τον άξονα –Ζ για διάφορες επιλογές πάχους δέσμης (βλέπε εικόνα). -Υπολογίζεται το πλήρες πλάτος στο μισό του μεγίστου (FWHM) του προφίλ, το οποίο ισοδυναμεί με το μετρούμενο πάχος δέσμης (ΝΤ)m. -Υπολογίζεται η απόλυτη και η ποσοστιαία διαφορά του μετρούμενου με το ονομαστικό πάχος δέσμης (ΝΤ)n. - Επαναλαμβάνεται η διαδικασία για όλα τα πάχη δέσμης που χρησιμοποιούνται κλινικά. |  | ΑΣ/Εξαμηνιαίος |
| Μέτρηση ακρίβειας Αριθμών Υπολογιστικής Τομογραφίας (ΑΥΤ). | Απόκλιση της ακρίβειας ΑΥΤ διαφόρων υλικών από ονομαστικές τιμές που δίδονται από τον κατασκευαστή, για επιβεβαίωση της βαθμονόμησης του συστήματος στην κλίμακα Hounsfield. * Έλεγχος γραμμικότητας των ΑΥΤ ως προς την πυκνότητα ηλεκτρονίων των υλικών, σε συστήματα που προορίζονται για σχεδιασμών πλάνων θεραπείας στην ακτινοθεραπεία. . | Κατάλληλο ομοίωμα του κατασκευαστή με διάφορες δομές υλικών γνωστών ΑΥΤ. *Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ομοίωμα Catphan 600 (CTP 404 slice geometry and sensitometry module) (βλέπε εγχειρίδιο κατασκευαστή). Για την αξιολόγηση των εικόνων που παράγονται, χρησιμοποιείται λογισμικό που είναι ήδη προεγκατεστημένο στην κονσόλα του συστήματος, ή σε άλλο υπολογιστή με λογισμικό κατάλληλο για ανάλυση εικόνων DICOM. | Πρωτόκολλο σάρωσης όπως προτείνεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ομοίωμα. *Εναλλακτικά Tάση: 120 kVp και όλα τα κλινικά χρησιμοποιούμενα kVp. mAs: Τυπικές τιμές αναλόγως πρωτοκόλλου Mode: Συμβατική σάρωση (Axial Mode) Πεδίο Οράσεως: Τυπικές τιμές αναλόγως πρωτοκόλλου | -Γίνεται επικέντρωση του ομοιώματος στο τομογραφικό επίπεδο. -Επιλέγεται το σχετικό πρωτόκολλο σάρωσης. -Κατά τη μέτρηση των ΑΥΤ εφαρμόζεται κυκλικό ROI σε κάθε δομή υλικού με διάμετρο ίση είτε με περίπου το 10 % της διαμέτρου του ομοιώματος, είτε με περίπου το 80 % της διαμέτρου της δομής. -Καταγράφεται ο μέσος όρος (mean) των AYT εντός του ROI για κάθε υλικό (βλέπε εικόνα). Οι πιο πάνω μετρήσεις αποτελούν τις τιμές αναφοράς για μεταγενέστερους ελέγχους ποιότητας. * - Σε περίπτωση που το σύστημα χρησιμοποιείται για σκοπούς ακτινοθεραπευτικού πλάνου, υπολογίζεται ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των ΑΥΤ και των τιμών πυκνότητας ηλεκτρονίων (electron density -e/cm3) |  | ΑΣ/Εξαμηνιαίος Κατά τον έλεγχο παραλαβής/αποδοχής - Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς kVp και πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται κλινικά: -Πρωτόκολλο κεφαλής ενήλικα. -Πρωτόκολλο κοιλιάς ενήλικα (~ 70 kg). -Πρωτόκολλο κεφαλής παιδιού (1 έτους). -Πρωτόκολλο κοιλίας παιδιού (μέχρι 5 ετών, ~ 20 kg). Η διαδικασία κατά τον έλεγχο παραλαβής/αποδοχής γίνεται ώστε να τεθούν τιμές αναφοράς για το φάσμα των κλινικά χρησιμοποιούμενων παραμέτρων όπως αυτές ορίζονται στα βασικά πρωτόκολλα. |
| Μέτρηση ΑΥΤ και επιπέδου Θορύβου σε ομοίωμα νερού. | Έλεγχος της βαθμονόμησης του συστήματος ως προς τον ΑΥΤ καθώς και αποδεχτού επιπέδου θορύβου (κβαντικού και ηλεκτρονικού) στο νερό. | Κυλινδρικά ομοιογενή ομοιώματα κεφαλής και κοιλίας. Τα ομοιώματα για να προσομοιάζουν το κεφάλι και το σώμα του ασθενή προσφέρουν συνολική εξασθένηση ισοδύναμη με τουλάχιστον 16 cm και 32 cm νερού αντίστοιχα Το μήκος των ομοιωμάτων να είναι αρκετά μεγαλύτερο από το μέγιστο διαθέσιμο πάχος δέσμης (ειδικά στην περίπτωση υπολογιστικού τομογράφου πολλαπλών τομών). *Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ομοίωμα Catphan 600 (CTP 486 image uniformity module) (βλέπε εγχειρίδιο κατασκευαστή). | Πρωτόκολλο σάρωσης όπως προτείνεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ομοίωμα. *Εναλλακτικά Tάση: 120 kVp και όλα τα κλινικά χρησιμοποιούμενα kVp αναλόγως του μεγέθους του ομοιώματος. mAs: Τυπικές τιμές (τα mAs να παραμένουν σταθερά σε περίπτωση μέτρησης σε πολλαπλά μεγέθη ομοιωμάτων). Mode: Συμβατική σάρωση (Axial Mode) Πεδίο Οράσεως: Ίσο με διάμετρο ομοιώματος. Πάχος Τομής: Τυπική τιμή που χρησιμοποιείται στα κλινικά πρωτόκολλα Εύρος σάρωσης: Μια σάρωση ανά τιμή πάχους δέσμης Αλγόριθμος ανακατασκευής: Κοιλίας/μαλακών μορίων. | -Πριν τον έλεγχο είναι απαραίτητο όπως προηγηθεί βαθμονόμηση στον αέρα (air calibration scan) με συνθήκες που καθορίζονται από τον κάθε κατασκευαστή. - Επικεντρώνεται το ομοίωμα στο τομογραφικό επίπεδο. -Επιλέγεται το σχετικό πρωτόκολλο σάρωσης του κατασκευαστή ή το εναλλακτικό που προτείνεται. -Εξετάζονται όλες οι τομές (σε περίπτωση πολύ-τομικού τομογράφου) σε παράθυρο 100 HU με κέντρο στα 0 ΗU και ο έλεγχος συνεχίζεται μόνο εάν δεν παρατηρούνται γραμμικές, ακτινωτές, κυκλικές (δακτύλιοι), ψευδενδείξεις (artifacts). - Επιλέγεται ROI επιφάνειας που να καλύπτει τουλάχιστον 400 mm2, στο κέντρο της ομοιογενούς περιοχής (της κεντρικής τομής στην περίπτωση πολύ-τομικού υπολογιστικού τομογράφου) . -Καταγράφεται ο μέσος όρος (mean) και η αντίστοιχη τυπική απόκλιση SD των ΑΥΤ εντός του ROI που επιλέχθηκε. | Αποδεκτό ΑΥΤ στο νερό: < ±5 HU από τιμή αναφοράς SD στο νερό: < ± 2 5 % από τιμής αναφοράς. Επιθυμητό ΑΥΤ στο νερό: < ± 4HU από τιμή αναφοράς SD στο νερό: < ± 10 % από τιμής αναφοράς Σε περίπτωση χρήσης του εναλλακτικού ομοιώματος CatPhan 600, ο μέσος όρος του ΑΥΤ στην ομοιογενή περιοχή είναι: 0 ± 5 HU. | ΑΣ/Εξαμηνιαίος Σε περίπτωση χρήσης του εναλλακτικού ομοιώματος CatPhan 600, η διαδικασία να καταγραφεί επακριβώς ώστε να χρησιμοποιείται κάθε φορά το ίδιο πρωτόκολλο σάρωσης και αλγόριθμοι ανακατασκευής. Κατά τον έλεγχο παραλαβής/αποδοχής Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλους του συνδυασμούς kVp και πεδίου οράσεως που χρησιμοποιούνται κλινικά για κάθε ομοίωμα. Συμπληρωματικά τα επίπεδα θορύβου ελέγχονται για όλες τις ανακατασκευασμένες τομές (σε περίπτωση υπολογιστικού τομογράφου πολλαπλών τομών). |
| Έλεγχος ομοιογένειας ΑΥΤ του οπτικού πεδίου εξέτασης. | Εντοπισμός ανομοιογενειών στους ΑΥΤ, σε εικόνες προερχόμενες από ομοιογενή περιοχή νερού του ομοιώματος. | Κυλινδρικά ομοιογενή ομοιώματα κεφαλής και κοιλίας. Τα ομοιώματα για να προσομοιάζουν το κεφάλι και το σώμα του ασθενή πρέπει να προσφέρουν συνολική εξασθένηση ισοδύναμη με τουλάχιστον 16 cm και 30 cm νερού αντίστοιχα. Το μήκος των ομοιωμάτων να είναι αρκετά μεγαλύτερο από το μέγιστο διαθέσιμο πάχος δέσμης (ειδικά στην περίπτωση υπολογιστικού τομογράφου πολλαπλών τομών ). *Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ομοίωμα Catphan 600 (CTP 486 image uniformity module) (βλέπε εγχειρίδιο κατασκευαστή). | Πρωτόκολλο σάρωσης όπως προτείνεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ομοίωμα. *Εναλλακτικά Tάση: 120 kVp και όλα τα κλινικά χρησιμοποιούμενα kVp αναλόγως του μεγέθους του ομοιώματος. mAs: Τυπικές τιμές (αναλόγως του μεγέθους του ομοιώματος) Mode: Συμβατική σάρωση. (Axial Mode) Πεδίο Οράσεως: Ίσο με διάμετρο ομοιώματος. Πάχος Τομής: Τυπική τιμή που χρησιμοποιείται στα κλινικά πρωτόκολλα Εύρος σάρωσης: Μια σάρωση ανά τιμή πάχους δέσμης Αλγόριθμος ανακατασκευής: Κοιλίας/μαλακών μορίων. | -Πριν τον έλεγχο είναι απαραίτητο όπως προηγηθεί βαθμονόμηση στον αέρα (air calibration scan) με συνθήκες που καθορίζονται από τον κάθε κατασκευαστή. - Επικεντρώνεται το ομοίωμα στο τομογραφικό επίπεδο. -Επιλέγεται το σχετικό πρωτόκολλο σάρωσης του κατασκευαστή ή το εναλλακτικό που προτείνεται. -Εξετάζονται όλες οι τομές (σε περίπτωση τομογράφου πολλαπλών τομών) σε παράθυρο 100 HU με κέντρο στα 0 ΗU και ο έλεγχος συνεχίζεται μόνο εάν δεν παρατηρούνται γραμμικές, ακτινωτές, κυκλικές (δακτύλιοι), ψευδενδείξεις (artifacts). -Τοποθετούνται 5 ROIs εμβαδού ίσου με το ~ 1 % του εμβαδού του ομοιώματος (κέντρο και θέσεις δείκτη ρολογιού 12, 3, 6, 9). Τα ROIs στην περιφέρεια πρέπει να απέχουν απόσταση από τα εξωτερικά όρια του ομοιώματος (διεπαφή ομοιώματος/αέρα), όση η διάμετρος κάθε ROI ώστε να αποφεύγονται artifacts στην ανακατασκευή της εικόνας (βλέπε εικόνα). -Καταγράφεται ο ΑΥΤ του κάθε ROI καθώς και ο μέσος όρος (mean), των 5 ROIs. - Υπολογίζεται η διαφορά dU του ΑΥΤ κάθε ROI από τον μέσο όρο των 5 ROIs. | Αποδεκτό dU < ± 10 HU Επιθυμητό dU < ± 4 HU | ΑΣ/Εξαμηνιαίος Σε περίπτωση χρήσης του εναλλακτικού ομοιώματος CatPhan 600, η διαδικασία να καταγραφεί επακριβώς ώστε κάθε φορά να χρησιμοποιείται το ίδιο πρωτόκολλο σάρωσης και οι ίδιοι αλγόριθμοι ανακατασκευής. |
| Έλεγχος πάχους απεικονιζομένης τομής. | Απόκλιση του πάχους της ανακατασκευασμένης τομής, σε σχέση με το ονομαστικό πάχος που επιλέγεται στην κονσόλα. | Για έλεγχο με συμβατική σάρωση προτείνεται κατάλληλο κυλινδρικό ομοίωμα που περιέχει ένα, ή κατά προτίμηση δυο ζεύγη κεκλιμένων επιπέδων (π.χ. λεπτά σύρματα), γνωστής γωνίας θ ως προς το εγκάρσιο επίπεδο. Για έλεγχο με ελικοειδή σάρωση προτείνεται ομοίωμα κυλινδρικής ράβδου PMMA με ενσωματωμένο στο εγκάρσιο επίπεδο, δίσκο από υλικό υψηλής απορρόφησης (φύλλο Pb) πάχους << 1 mm. Κατάλληλος στατήρας. *Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ομοίωμα Catphan 600 (CTP 404 slice geometry and sensitometry module) (βλέπε εγχειρίδιο κατασκευαστή). | Πρωτόκολλο σάρωσης όπως προτείνεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ομοίωμα. *Εναλλακτικά Mode: Συμβατική ή ελικοειδής σάρωση. Όλοι οι διαθέσιμοι συνδυασμοί Ν x T (ενεργές σειρές x ισοδύναμο πάχος ανιχνευτή ανά σειρά) και παράγοντα βήματος (αν η σάρωση είναι ελικοειδής). | Συμβατική σάρωση -Επικεντρώνεται το ομοίωμα με τη βοήθεια των φωτεινών ενδείξεων. -Πραγματοποιείται ακτινογραφική λήψη (SPR) σε δύο ορθογώνια επίπεδα ώστε να ελεγχθεί η ευθυγράμμιση του ομοιώματος και να τεθεί το τομογραφικό επίπεδο. - Εκτελείτε το προτεινόμενο πρωτόκολλο με συμβατική σάρωση, καλύπτοντας όλη την περιοχή με τα κεκλιμένα επίπεδα. -Επαναλαμβάνετε η διαδικασία για τα μέγιστα ονομαστικά πάχη τομής (dS), που επιτρέπονται αναλόγως της επιλογής πάχους δέσμης (collimation). - Στην απεικονιζόμενη τομή καταγράφεται η προβολή του κεκλιμένου επιπέδου (βλέπε εικόνα). - Λαμβάνεται το προφίλ AYT κάθετα της προβολής του κεκλιμένου επιπέδου. -Υπολογίζεται το πλήρες πλάτος στο μισό του μεγίστου (FWHM σε mm), του προφίλ (βλέπε εικόνα) - Το πάχος της απεικονιζόμενης τομής (dT) ισοδυναμεί με το γινόμενο: Ελικοειδής σάρωση Για ελικοειδή σάρωση απαιτείται η χρήση ειδικού ομοιώματος (περιγράφεται στα ομοιώματα), του οποίου το πάχος του μεταλλικού δίσκου να είναι πολύ μικρότερο από το ονομαστικό πάχος της απεικονιζομένης τομής. | Αποδεκτό Για dS: ≤ 1 mm: dT: ≤ dS + 0.5 mm Για 1mm < dS ≤ 2 mm: dT: ≤ dS ± 50 % Για dS: > 2mm: dT: ≤ dS ± 1mm | ΑΣ/Εξαμηνιαίος Κατά τον έλεγχο παραλαβής/αποδοχής Ο έλεγχος περιλαμβάνει όλους τους συνδυασμούς πάχους απεικονιζόμενης τομής και πάχους δέσμης (επιλογή ενεργού ανιχνευτή) σε συμβατική σάρωση που χρησιμοποιούνται κλινικά. Ο έλεγχος σε ελικοειδή σάρωση συστήνεται για όλους τους διαθέσιμους συνδυασμούς ενεργού πάχους ανιχνευτή (N x T) και παράγοντα βήματος που χρησιμοποιούνται κλινικά. Στην προκειμένη περίπτωση ελέγχεται το πάχος απεικονιζόμενης τομής που ισούται με το ενεργό πάχος του ανιχνευτή ανά σειρά (Τ). |
| Μέτρηση χωρικής διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης. (Measuring high contrast spatial resolution). | Αξιολόγηση της απεικονιστικής ικανότητας του συστήματος ως προς τη διάκριση μεταξύ δομών υψηλής αντίθεσης. Αποτελεί σημαντικό ποιοτικό δείκτη ο οποίος αξιολογείται κατά τη βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων μαζί με τα επίπεδα θορύβου και τη δόση. | Κατάλληλο ομοίωμα που περιλαμβάνει δομές υψηλής αντίθεσης (> 12 % σε σχέση με τις περιβάλλουσες δομές), για ευρύ φάσμα χωρικών συχνοτήτων (1 lp/cm ως 21 lp/cm). Κατάλληλο ομοίωμα μέτρησης συνάρτηση μεταφοράς διαμόρφωσης (MTF), το οποίο αποτελείται από στόχο υψηλής πυκνότητας και συνεπώς απορρόφησης (σφαιρίδιο ή νήμα). Η διατομή του στόχου να είναι σαφώς μικρότερη από τη χωρική συχνότητα υπό εξέταση. Κατάλληλο λογισμικό για υπολογισμό της MTF. *Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ομοίωμα Catphan 600 (CTP 528 high resolution module) (βλέπε εγχειρίδιο κατασκευαστή). | Πρωτόκολλο σάρωσης όπως προτείνεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ομοίωμα. * Εναλλακτικά Mode: Συμβατική ή ελικοειδής σάρωση Αλγόριθμοι ανακατασκευής: Για μαλακά μόρια και οστά. Ονομαστικό Πάχος απεικονιζόμενης τομής: Ελάχιστο mAs: Τυπικές τιμές για κλινικά επίπεδα θορύβου στο επιλεγμένο ονομαστικό πάχος απεικονιζομένης τομής. | -Επικεντρώνεται το ομοίωμα με την βοήθεια των φωτεινών ενδείξεων. -Πραγματοποιείται ακτινογραφική λήψη (SPR) σε δύο ορθογώνια επίπεδα ώστε να ελεγχθεί η ευθυγράμμιση του ομοιώματος και να τεθεί το τομογραφικό επίπεδο. - Εκτελείται το προτεινόμενο πρωτόκολλο σάρωσης με τον στόχο παράλληλο με το τομογραφικό επίπεδο. - Επιλέγεται το κατάλληλο παράθυρο (WW, WL), ώστε να είναι ορατές οι δομές. Υποκειμενική αξιολόγηση (subjective) -Καταγράφεται η διακρινόμενη δομή που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη χωρική συχνότητα. -Επαναλαμβάνεται η διαδικασία για όλους τους αλγόριθμους/φίλτρα που χρησιμοποιούνται κλινικά. Αντικειμενική αξιολόγηση (objective) -H MTF υπολογίζεται αυτόματα με την χρήση κατάλληλου λογισμικού και προκύπτει από τον 2D μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης διασποράς σημείου (PSF) του στόχου υψηλής πυκνότητας. | Αποδεκτό Τα όρια κατά την αποδοχή δίδονται από τις προδιαγραφές στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Κατά τον περιοδικό έλεγχο να ικανοποιείται τουλάχιστο η μεγαλύτερη από τις δύο κάτω συνθήκες: α) απόκλιση μικρότερη από 10% σε σχέση με την προδιαγραφή του κατασκευαστή ή β) 0.5 lp/mm. | ΑΣ/Εξαμηνιαίος. Κατά τον έλεγχο παραλαβής/αποδοχής Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλους τους αλγόριθμους ανακατασκευής ή φίλτρα τα οποία επιδρούν στο πεδίο χώρου ή/και συχνοτήτων, για τα οποία υπάρχει κλινική χρήση. Κατά τους περιοδικούς ελέγχους Ο έλεγχος εκτελείται μόνο για την οπτική αξιολόγηση της μέγιστης διακριτικής χωρικής ικανότητας. |
| Χωρική διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης. | Αξιολόγηση της απεικονιστικής ικανότητας του συστήματος ως προς τη διάκριση μεταξύ δομών χαμηλής αντίθεσης. Αποτελεί σημαντικό ποιοτικό δείκτη ο οποίος αξιολογείται κατά τη βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων μαζί με τα επίπεδα θορύβου και τη δόση. | Κατάλληλο ομοίωμα που περιλαμβάνει κυλινδρικές δομές ονομαστικής χαμηλής αντίθεσης (0.3 %, 0.5 %, 1 %) σε σχέση με τις περιβάλλουσες δομές, για ευρύ φάσμα διαμέτρων (2,3,4,5,6,7,8,9,10 και 15 mm). | Πρωτόκολλο σάρωσης όπως προτείνεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο ομοίωμα. * Εναλλακτικά Mode: Συμβατική ή ελικοειδής σάρωση Αλγόριθμοι ανακατασκευής: Για μαλακά μόρια και οστά. Ονομαστικό Πάχος απεικονιζόμενης τομής: Ελάχιστο mAs: Τυπικές τιμές για κλινικά επίπεδα θορύβου στο επιλεγμένο ονομαστικό πάχος απεικονιζομένης τομής. | - Επικεντρώνεται το ομοίωμα με την βοήθεια των φωτεινών ενδείξεων. -Πραγματοποιείται ακτινογραφική λήψη (SPR) σε δύο ορθογώνια επίπεδα ώστε να ελεγχθεί η ευθυγράμμιση του ομοιώματος και να τεθεί το τομογραφικό επίπεδο. - Εκτελείται το προτεινόμενο πρωτόκολλο σάρωσης με τον στόχο παράλληλο με το τομογραφικό επίπεδο. -Επιλέγεται το κατάλληλο παράθυρο (WW, WL) ώστε να είναι ορατές οι δομές. -Τοποθετούνται 2 ROIs (100 mm2), ένα εντός κάθε δομής χαμηλής αντίθεσης και ένα δεύτερο στην περιβάλλουσα περιοχή που εφάπτεται της κάθε δομής, ξεκινώντας πάντοτε από τη δομή με τη μεγαλύτερη διάμετρο (βλέπε εικόνα). -Καταγράφεται ο μέσος όρος του ΑΥΤ εντός της δομής και ο μέσος όρος του ΑΥΤ εκτός της δομής καθώς και η τυπική απόκλιση. -Υπολογίζεται ο λόγος αντίθεσης θορύβου (CNR) για κάθε δομή που διακρίνεται επαρκώς με την χρήση της πιο κάτω σχέσης: | Αποδεκτό Τα όρια κατά την αποδοχή δίδονται από τις προδιαγραφές στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. | ΑΣ/Εξαμηνιαίος. Κατά τον έλεγχο παραλαβής/αποδοχής Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλους τους αλγόριθμους ανακατασκευής ή φίλτρα τα οποία επιδρούν στο πεδίο χώρου ή/και συχνοτήτων, για τα οποία υπάρχει κλινική χρήση. |

6. Πρωτόκολλο ελέγχου ποιότητας μαστογραφικού εξοπλισμού

| Παράμετρος | Επεξήγηση /σκοπός ελέγχου | Όργανα μετρήσεων | Στοιχεία ελέγχου | Περιγραφή ελέγχου | Αποδεκτά όρια | Συχνότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έλεγχοι καλής λειτουργίας συστήματος |
| Μηχανικές κινήσεις/κομβία. | Επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του συστήματος (μηχανικές κινήσεις, κομβία κλ.π.) |  | Οπτικός και απτικός έλεγχος | Κινήσεις συστήματος λυχνίας-ανιχνευτή, συστήματος συμπίεσης. Έλεγχος κομβίων Χειριστηρίου. | Καλή λειτουργία όλων των μερών του συστήματος. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Δύναμη συμπίεσης μαστού. Ένδειξη πάχους συμπίεσης. | Να μετρηθεί η δύναμη του πιέστρου του συστήματος. Ακρίβεια ένδειξης πάχους μαστού | Κατάλληλο όργανο (πχ ζυγαριά, δυναμόμετρο). Συμπιέσιμο αντικείμενο. Ομοίωμα γνωστού πάχους (πχ. 20, 45, 70 mm). | Μέγιστη εφαρμοζόμενη δύναμη σταθερή για 1 min: 130-200 N. Πίεστρο: Ναι | -Να τοποθετηθεί συμπιέσιμο αντικείμενο και να εφαρμοστεί δύναμη. - Να μετρηθεί η δύναμη που εφαρμόζεται με κατάλληλο όργανο. Να καταγραφεί μετά από 1min η μέγιστη δύναμη και η δύναμη συμπίεσης Για την ακρίβεια να τοποθετηθεί ομοίωμα πάχους 20 mm και να μετρηθεί η ακρίβεια δύναμης που ασκείται από το πίεστρο. -Να επαναληφθεί η διαδικασία για όλα τα πάχη. | Η αναγραφόμενη τιμή του συστήματος να είναι ±20 Ν της μετρούμενης. Η απόκλιση της ένδειξης πάχους μαστού: < ± 5 mm | ΑΣ/Ετήσια. |
| Έλεγχοι γεωμετρίας συστήματος |
| Σύμπτωση φωτεινού πεδίου με πεδίο ακτινοβόλησης. Σύμπτωση πεδίου ακτινοβόλησης με ανιχνευτή-υποδοχέα. Σύμπτωση πιέστρου με ανιχνευτή- υποδοχέα. | Να επιβεβαιωθεί ότι το πεδίο ακτινοβόλησης συμπίπτει με το φωτεινό πεδίο. Να διασφαλιστεί ότι τα διαφράγματα καλύπτουν τον υποδοχέα-ανιχνευτή, με αποφυγή της άσκοπης ακτινοβόλησης. Να διασφαλιστεί ότι η άκρη του θωρακικού τοιχώματος του πιέστρου ευθυγραμμίζεται με το θωρακικό τοίχωμα του υποδοχέα-ανιχνευτή. | Κατάλληλο ομοίωμα (πχ τοποθέτηση CR κασέτας) ή ακτινοδιαπερατοί δείκτες ( πχ. πέντε νομίσματα, 4 ίδιου μεγέθους και το 5ο μεγαλύτερου μεγέθους). | Φίλτρο/Στόχο: Όλοι οι συνδυασμοί Πίεστρο: Ναι | -Τοποθετούνται τα νομίσματα του ίδιου μεγέθους στην άκρη κάθε πλευράς του φωτεινού πεδίου. Το μεγαλύτερο σε μέγεθος νόμισμα τοποθετείται στην μέσα και κάτω πλευρά του πιέστρου (να είναι ευθυγραμμισμένο με το εσωτερικό άκρο του θωρακικού τοιχώματος). Το πίεστρο να βρίσκεται 4-6cm από τον ανιχνευτή. Να πραγματοποιηθεί έκθεση και να επαναληφθεί για όλους τους συνδυασμούς φίλτρου/στόχου και για όλα τα πεδία (αν υπάρχει μικρό πεδίο να αξιολογηθούν όλες οι πλευρές). | Συστήμα ψηφιακής τομοσύνθεσης 2D (conventional digital) H επέκταση του πεδίου στο θωρακικό τοίχωμα να είναι μικρότερο από 5 mm. To ακτινοβολούμενο πεδίο να καλύπτει όλον τον ανιχνευτή αλλά να μην εκτείνεται περισσότερο από 5 mm στην πλευρά του θωρακικού τοιχώματος. Το άκρο του πιέστρου να μην εκτείνεται περισσότερο από 5 mm στην πλευρά του θωρακικού τοιχώματος στον ανιχνευτή. Να μην είναι ορατό το πίεστρο στην πλευρά του θωρακικού τοιχώματος. Σύστημα ψηφιακής τομοσύνθεσης DBT (digital breast tomosynthesis-3D mammography) H επέκταση του πεδίου στο θωρακικό τοίχωμα να είναι μικρότερη από 5 mm. |  |
| Έλεγχοι λυχνίας |
| Ακρίβεια και επαναληψιμότητα τάσης. | Επιβεβαίωση της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας της μέτρησης. | -Θάλαμος ιονισμού ή -πολύμετρο -0.5 mm Pb ή -μεταλλική πλάκα (για προστασία του ανιχνευτή). | Συστήματα 2D/FFDM Ακρίβεια Φίλτρο/Στόχος: Όλοι οι συνδυασμοί Πίεστρο: Όχι Τάση: 3 τιμές κλινικής χρήσης (χαμηλότερη, ενδιάμεση και υψηλότερη) Επαναληψιμότητα 3 επαναλήψεις για μια τιμή συχνής κλινικής χρήσης ( πχ. 28 kV). Συστήμα DBT (γεωμετρία FFDM). Η λυχνία ακίνητη στις 0°. | Συστήματα 2D/FFDM -Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος στον ανιχνευτή. -Θέση δοσιμέτρου: Κάθετα στον ανιχνευτή, απόσταση 4-6 cm από τη μέση γραμμή του θωρακικού τοιχώματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) -Τρείς εκθέσεις για τρείς διαφορετικές τιμές kV και καταγραφή μετρήσεων. -Τρείς επαναλήψεις για μια τιμή τάσης και καταγραφή μετρήσεων. | Ακρίβεια: ±5% Eπαναληψιμότητα: ± 5% ή σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. | ΑΣ και για διερεύνηση προβλήματος /Εξαμηνιαίος (εφόσον το σύστημα δεν είναι σύγχρονο). |
| Παροχή λυχνίας -δόση εισόδου (air kerma/mAs: mGy /mAs). | Για τον υπολογισμό της μέσης δόσης αδένα. | -Θάλαμος ιονισμού ή πολύμετρο -0.5 mm Pb ή μεταλλική πλάκα (για προστασία του ανιχνευτή). | Φίλτρο/Στόχος: Όλοι οι συνδυασμοί Πίεστρο: Ναι, Θέση: Ανώτερη θέση-μακριά από ανιχνευτή. Τάση: 4 κλινικές τιμές για κάθε συνδυασμό φίλτρου/στόχου mAs: 50, 100 (integrated detectors) ή 5, 10 (counting detectors). Mode: χειροκίνητο SDD: να καταγραφεί. Συστήματα DBT (γεωμετρία FFDM) H λυχνία ακίνητη στις 0°. | -Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος του ανιχνευτή. -Θέση δοσιμέτρου: κάθετα στον ανιχνευτή, απόσταση 4-6 cm από τη μέση γραμμή θωρακικού τοιχώματος του μαστού και σε ύψος 4.5cm. -Πραγματοποιείται χειροκίνητη έκθεση. Μετράτε το air Kerma (Ki) για διαφορετικές τιμές τάσεις εντός του κλινικού εύρους (πχ. 26, 28 kV, 30 kV, 32 kV Mo/Rh, για προτεινόμενες τιμές και παράδειγμα για όλους τους συνδυασμούς φίλτρου στόχου και σταθερά mAs. Για σκοπούς επαναληψιμότητας (προαιρετικό), Ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί για δυο τιμές mAs. |  |  |
| Παροχή λυχνίας -δόση εισόδου (air kerma/mAs: mGy /mAs). | Για τον υπολογισμό της μέσης δόσης αδένα. | -Θάλαμος ιονισμού ή πολύμετρο -0.5 mm Pb ή μεταλλική πλάκα (για προστασία του ανιχνευτή). | Φίλτρο/Στόχος: Όλοι οι συνδυασμοί Πίεστρο: Ναι, Θέση: Ανώτερη θέση-μακριά από ανιχνευτή. Τάση: 4 κλινικές τιμές για κάθε συνδυασμό φίλτρου/στόχου mAs: 50, 100 (integrated detectors) ή 5, 10 (counting detectors). Mode: χειροκίνητο SDD: να καταγραφεί. Συστήματα DBT (γεωμετρία FFDM) H λυχνία ακίνητη στις 0°. | -Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος του ανιχνευτή. -Θέση δοσιμέτρου: κάθετα στον ανιχνευτή, απόσταση 4-6 cm από τη μέση γραμμή θωρακικού τοιχώματος του μαστού και σε ύψος 4.5cm. -Πραγματοποιείται χειροκίνητη έκθεση. Μετράτε το air Kerma (Ki) για διαφορετικές τιμές τάσεις εντός του κλινικού εύρους (πχ. 26, 28 kV, 30 kV, 32 kV Mo/Rh, για προτεινόμενες τιμές για όλους τους συνδυασμούς φίλτρου στόχου και σταθερά mAs. Για σκοπούς επαναληψιμότητας (προαιρετικό), ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί για δυο τιμές mAs. | Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Μέτρηση HVL. | Να μετρηθεί η ποιότητα δέσμης για τον υπολογισμό της μέσης δόσης αδένα. | -θάλαμος ιονισμού ή πολύμετρο -Φύλλα αλουμινίου (καθαρότητας 99.9%, ή καθαρότητας 99%) -0.5 mm Pb ή μεταλλική πλάκα (για προστασία του ανιχνευτή) | Συστήματα 2D/FFDM Φίλτρο/ Στόχος: Όλοι οι συνδυασμοί (για σκοπούς δοσιμετρίας και θέσπισης τιμών αναφοράς) Πίεστρο: Ναι, ενδιάμεση θέση ή στην ανώτερη θέση. kV: για όλες τις τιμές που χρησιμοποιούνται κλινικά-τουλάχιστον 3 ανά φίλτρο/στόχο mAs: 80-150 ή 10mAs (ανάλογα με το είδος ανιχνευτή). Συστήματα DBT (γεωμετρία FFDM) H λυχνία ακίνητη στις 0°. | -Τοποθέτηση προστατευτικού για ανιχνευτή. Θέση δοσιμέτρου: βλέπε έλεγχο τάσης. -Τοποθέτηση φύλλων Αl στο πίεστρο Πραγματοποιούνται 3 μετρήσεις. Μια χωρίς απορροφητή και 2 μετρήσεις με απορροφητή για δυο διαφορετικά πάχη έτσι ώστε η ένδειξη του μετρητή να είναι η μια λίγο πιο πάνω και η άλλη λίγο πιο κάτω από το 50 % του air kerma. -Να επαναληφθεί η διαδικασία για τουλάχιστον τρεις διαφορετικές κλινικές τάσεις και για όλους τους συνδυασμούς στόχος/φίλτρο. | Υπάρχουν μόνο προτεινόμενες τιμές. | ΑΣ και για διερεύνηση προβλήματος / Εξαμηνιαίος (εφόσον το σύστημα δεν είναι σύγχρονο). |
| Αυτόματος Έλεγχος Συστήματος (AEC-SNR)-Δοσιμετρία MGD-SDNR (CNR) |
| Έλεγχος καλής λειτουργίας του AEC για 2D & DBT συστήματα. | -Για να ελεγχθούν οι παράμετροι του αυτόματου ελέγχου που σχετίζονται με τη δοσιμετρία. -Να επιβεβαιωθεί η συνέπεια της μεταβολής του πηλίκου σήματος θορύβου (signal to noise ratio/ SNR) με το πάχος μαστού. -Να ελεγχθεί για DBT συστήματα η απόκριση του συστήματος ως προς την έκθεση τόσο σε σύντομο χρόνο (short term), όσο και σε βάθος χρόνου (long term). | Ομοίωμα PMMA ή ακριλικό ή BR12 ή BR 50. Πάχη 2-8 cm | Φίλτρο/στόχος: κλινικό Πίεστρο: Ναι (18x24 cm2 ή 24x40 cm2) ΑEC mode: Ναι, AEC sensor: 2 Βήμα έκθεσης (exposure compensation): 0 (εφόσον υπάρχει αυτή η επιλογή) kV: κλινικό Εστία: μεγάλη Βάση μεγέθυνσης αν είναι διαθέσιμη (magnification stand). Ανάλυση Εικόνας: Raw/for presentation/Flat field Conv ή Flat field Τomo. Βάση μεγέθυνσης (magnification stand) εφόσον διατίθεται. CR συστήματα: κάθε κατασκευαστής έχει διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης όπως επίσης διαφορετικό δείκτη έκθεσης. | Συστήματα 2D/FFDM -Τοποθετείται το ομοίωμα πάχους 2 cm στον ανιχνευτή στην άκρη του θωρακικού τοιχώματος και συμπιέζεται ώστε να ενεργοποιηθεί το AEC. -Καταγράφονται όλα τα στοιχεία έκθεσης (mAs, EI/ΜPV, exp comp step, kV κλ.π.). -Επαναλαμβάνεται η διαδικασία για τα πάχη 4-8cm. Σχεδιάζεται ROI:10x10, 3-6 cm από το θωρακικό τοίχωμα στο κέντρο της εικόνας Υπολογίζεται και καταγράφεται: Tο SNR (signal to noise ratio) για κάθε πάχος ομοιώματος του τελευταίου ελέγχου). DC offset: εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή. Να υπολογιστεί επίσης το κατώτερο και ανώτερο όριο του SNR και να καταγραφεί. Να συγκριθούν οι τιμές του SNR με τις τιμές αναφοράς από τον έλεγχο αποδοχής ή τον τελευταίο έλεγχο. Απεικόνιση μεγέθυνσης (εφόσον τοποθετηθεί το stand μεγέθυνσης). Επαναλαμβάνεται η διαδικασία για πάχος ομοιώματος 4 cm Συστήματα DBT Ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Σχεδιάζεται ROI στην πρώτη εικόνα ανακατασκευής ή στην εικόνα οπισθοπροβολής. | SNR: ≥ 40 για πάχος ομοιώματος 4 cm. Η τιμή του SNR να μην διαφέρει: ± 15 % από την τιμή αναφοράς. Εναλλακτικά αν δεν υπάρχει η δυνατότητα για να σχεδιαστεί ROI: Το MPV/ΕΙ κάθε πάχους να μην διαφέρει περισσότερο από το 10 % από τη μέση τιμή όλων των MPV/ ΕΙ από όλα τα πάχη και όλες τις επιλογές (modes). Συστήματα DBT Επαναληψιμότητα AEC (short term) COV mAs: < 5 % (total mAs) COV SNR: < 10 % (στο λόγο σήματος προς θόρυβο στην εικόνα 1ης προβολής ή στην εικόνα οπισθοπροβολής. Επαναληψιμότητα AEC (long term) COV mAs: < 10 % COV MPV: < 10 % COV ROI: < 10 % (του ROI αναφοράς στην εικόνα 1ης προβολής ή στην εικόνα οπισθοπροβολής. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Μεταβολή των στοιχείων (mAs ή δείκτης έκθεσης /εικονοστοιχείο -ΕΙ/PV) με το βήμα αμαύρωσης (ΑEC compensation function) Είναι εφαρμόσιμος για συστήματα που διαθέτουν βήματα αμαύρωσης. | Αξιολόγηση της ικανότητα του συστήματος μεταβολής των στοιχείων με το βήμα αμαύρωσης | Ομοίωμα PMMA ή Ακριλικό ή BR12 ή BR 50. Πάχους: 4 cm | Φίλτρο/στόχος: κλινικό Πίεστρο: Ναι (18x24 cm2 ή 24x40 cm2) ΑEC mode : κλινικό AEC sensor: 2 Bήματα έκθεσης: όλα kV: κλινικό Εστία: μεγάλη | Σύστημα 2D/FFDM -Τοποθετείται το ομοίωμα στον ανιχνευτή (στην άκρη του θωρακικού τοιχώματος) και συμπιέζεται ώστε να ενεργοποιηθεί το AEC. -Πραγματοποιούνται εκθέσεις σε όλο το εύρος (πχ. -3,-2…,2, 3). -Καταγράφονται οι τιμές των mAs ή ΕΙ/PV ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για την δεύτερη περίπτωση (ΕΙ/PV): -Πραγματοποιούνται τρεις εκθέσεις για το βήμα 0 και καταγράφεται το ΕΙ/PV. -Υπολογίζεται μεταβολή των ΕΙ/PV σε κάθε βήμα ως προς μέση τιμή των ΕΙ/PV στο βήμα 0. Σύστημα DBT Ο έλεγχος δεν πραγματοποιείται σε αυτή την περίπτωση (μη εφαρμόσιμος). | Σύμφωνα με τα όρια του κατασκευαστή. | ΑΣ/ Εξαμηνιαίος. |
| Επιφανειακή δόση εισόδου μαστού (ESD). Μέτρηση/Υπολογισμός της μέσης δόσης μαστού μέσου μεγέθους και σύστασης (AGD). | Μέτρηση της δόσης εισόδου (ESD) σε ομοίωμα μέσου μεγέθους και σύστασης. Μέτρηση του AGD τυπικού μαστού μέσου μεγέθους μαστού. | -Ομοίωμα: ACR 4.2 cm ή ακρυλικό ή BR12 -Δοσίμετρο | Φίλτρο/στόχος: κλινικό Πίεστρο: Ναι kV: κλινικό 1η έκθεση : ΑEC (sensor 2), χωρίς δοσίμετρο 2η έκθεση: χειροκίνητη παρουσία δοσιμέτρου Εστία: Μεγάλη Exp.comp:0 (εφόσον υπάρχει αυτή η επιλογή). | Σύστημα 2D/FFDM -Τοποθετείται το ομοίωμα στην άκρη του θωρακικού τοιχώματος και συμπιέζεται. -Καταγράφονται τα στοιχεία έκθεσης (mAs, kV) και η αναγραφόμενη δόση του συστήματος. -Τοποθετείται το δοσίμετρο στο τραπέζι στήριξης μαστού 4-6 cm από το θωρακικό τοίχωμα και στο ίδιο ύψος με το ομοίωμα. -Το πίεστρο να βρίσκεται εντός της δέσμης σε ελαφριά επαφή με το δοσίμετρο. -Πραγματοποιείται χειροκίνητη έκθεση με τα στοιχεία της προηγούμενης έκθεσης, γίνεται μέτρηση Ki (incident air kerma) (εναλλακτικά λαμβάνεται από τις μετρήσεις της παροχής) και καταγράφεται. -Υπολογίζεται τοAGD με τη χρήση πινάκων. (ΑGD= Ki ·g· c ·s) Όπου: Ki: δόση εισόδου χωρίς οπισθοσκέδαση. Παράγοντας g: Ποσοστό αδενικού μαστού 50%.Εξαρτάται από το HVL και το πάχους του συμπιεσμένου μαστού. Παράγοντας c: Πάχος του συμπιεσμένου μαστού. Εξαρτάται από το HVL και το πάχους του συμπιεσμένου μαστού. Παράγοντας s :Φάσμα της ακτινοβολίας. Εξαρτάται από την επιλογή στόχου/φίλτρου. Α. Συστήματα DBT FFDM geometry -Λυχνία ακίνητη στις 0° -Ακολουθείται η ίδια διαδικασία εκτέλεσης του ελέγχου. Υπολογισμός -Για κάθε γωνία λήψης ΑGD (θ)= Ki ·g· c ·s· t(θ) Το ΑGD της εξέτασης είναι το άθροισμα των AGD σε όλες τις γωνίες και οι συντελεστές προκύπτουν από πίνακες. Όπου t(θ) είναι παράγοντας (tomo factor) για κάθε γωνία προβολής θ. -Η AGD για μια ολοκληρωμένη εξέταση τομοσύνθεσης δίνεται από τη σχέση : ΑGDΤ = KΤ ·g· c ·s· Τ Όπου KΤ μετριέται σε γωνία 0° (air kerma in zero degree position), τα mAs αντιστοιχούν στα mAs ολόκληρης της εξέτασης. T: παράγοντας για το τόξο περιστροφής της λυχνίας, εξαρτάται από τη γωνία θ (είναι η γωνία προβολής και όχι η γωνία περιστροφής της λυχνίας φ) -Οι υπόλοιποι παράγοντες τις εξίσωσης είναι συντελεστές οι οποίοι προκύπτουν από πίνακες.Ειδικά για τον παράγοντα Τ υπάρχουν τιμές στην βιβλιογραφία για μοντέλα του εμπορίου. AGD DBT scanning geometry (narrow beam scanning). -Το δοσίμετρο τοποθετείται πάνω στην τραπέζι στήριξης του μαστού ΑGDs = Ks ·g· c ·s· Τs. Όπου Ks (incident air kerma) υπολογίζεται με τη λυχνία να περιστρέφεται (πλήρης περιστροφή) όπως στην κλινική πράξη αντί της λήψης σε 0°. Τs: παράγοντας ο οποίος εξαρτάται από τη θέση δοσιμέτρου και από το πάχος του μαστού (οι τιμές βρίσκονται σε πίνακες). | Το ΑGD να μην ξεπερνά τα 3 mGy για πάχος 4.2 cm και για τα δύο modes. H ενδεικνυόμενη τιμή του συστήματος να είναι ±25% της μετρούμενης. | ΑΣ/ Εξαμηνιαίος. |
| -Μέση δόση αδένα για διαφορετικά πάχη μαστού-ομοιώματος για σύστημα 2D/FFDM (Average glandular dose-AGD). - Μεταβολή και επαναληψιμότητα του SDNR/CNR (SDNR compensation & reproducibility). | -Μέτρηση του AGD για διάφορα πάχη μαστού. -Μεταβολή του λόγου διαφοράς σήματος προς θόρυβο SDNR/CNR με το πάχος του ομοιώματος (σταθερότητα της ποιότητας εικόνας). | Ομοίωμα: PMMA ή Aκριλικό ή BR12 Πάχους από 2-8 cm & Φύλλο Al: 10 x10 x0.2 mm3 ή δίσκος από PMMA πάχους 1 mm και διάμετρο 25 mm. Χρήση δοσιμέτρου προαιρετική. | Φίλτρο/στόχος: κλινικό Πίεστρο: Ναι -συμπίεση σταθερή kV: κλινικό ΑEC mode:κλινικό AEC sensor: 2 Exp. comp: 0 (εφόσον υπάρχει αυτή η επιλογή) Εστία: μεγάλη Stand μεγέθυνσης αν είναι διαθέσιμο. Εικόνα ROI: Raw/for processing (να απενεργοποιηθούν οι αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας). | Σύστημα 2D Τοποθετείται το ομοίωμα πάχους 2 cm στον ανιχνευτή στην άκρη του θωρακικού τοιχώματος. Πάνω στο ομοίωμα τοποθετείται το φύλλο Al ή ο δίσκος, σε απόσταση 4-6 cm από την άκρη του θωρακικού τοιχώματος. Εφαρμόζεται συμπίεση ώστε να ενεργοποιηθεί το AEC και πραγματοποιείται έκθεση. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία για όλα τα πάχη του ομοιώματος. Προσοχή: Να μην μετακινηθεί το Al ή ο δίσκος και να επιλεγεί η σωστή συμπίεση για όλα τα πάχη ομοιώματος. Επαναληψιμότητα AEC 2D Για το πάχος των πχ. 4.5 cm η έκθεση να επαναληφθεί 4 φορές. Καταγράφονται τα στοιχεία έκθεσης (kV, mAs φίλτρο/στόχος) και υπολογίζεται το COV του Ki (εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί δοσίμετρο, οι τιμές λαμβάνονται από την παροχή) AGD 2D ΑGD= Ki ·g· c ·s Oπου Ki το air Kerma χωρίς οπισθοσκέδαση, οι συντελεστές υπολογίζονται από πίνακεςError! Bookmark not defined. SDNR/CNR 2D Σχεδιάζονται δυο τετράγωνα ROI.Το ένα ROI εντός της περιοχής του Al ή του δίσκου να μην αγγίζει τις πλευρές του τετραγώνου του Αλουμινίου ή του δίσκου και το άλλο δίπλα από την περιοχή αντίθεσης στην περιοχή του ομοιώματος. Για κάθε πάχος του ομοιώματος καταγράφονται: το MPVAl (η μέση τιμή εικονοστοιχείου στη θέση του Al), το MPVPMMA, (μέση τιμή εικονοστοιχείου υποβάθρου) και το SDPMMA . Υπολογίζονται το SDNR για κάθε πάχος, η μέση τιμή, COV του SDNR για πάχος 4.5cm και η μεταβολή του σε σχέση με το πάχος των 4.5cm ΔSDNR4.5cm. | 2D Σύστημα Όρια AGD και ΔSDNR4.5 (%) PMΜA → Ισοδύναμο πάχος μαστού (cm) ΔSDNR4.5 (%) AGD (mGy) acceptable AGD (mGy) achievable 2 →2.1 ≥ 0 <1.0 <0.6 3→3.2 ≥ 0 <1.5 <1.0 4→4.5 ≥ 0 <2.0 <1.6 4.5→5.3 ≥ 0 <2.5 <2.0 5→6 ≥ -15 <3.0 <2.4 6→7.5 ≥-30 <4.5 <3.6 7→9 - <6.5 <5.1 Eπαναληψιμότητα όρια mAs: COV ≤ 5 % Ki: COV ≤ 5 % SDNR4.5: COV ≤ 5 % Linearized PV: ≤ 5 % από τη μέση τιμή Τύποι για υπολογισμό του SDNR SDNR= SDNR= *Tα όρια για διαφορετικά πάχη SDNR για χρήση δίσκου από PMMA είναι διαφορετικά. | ΑΣ/ Ετήσια. |
| Συστήματα DBT -Μέση δόση αδένα για διαφορετικά πάχη μαστού (με χρήση ομοιώματος). -Μεταβολή του SDNR/CNR για διαφορετικά πάχη ομοιώματος (προαιρετικός έλεγχος). | -Μέτρηση του ΑGD για: DBT/FFDM DBT/narrow scanning beam. -Μεταβολή του λόγου διαφοράς σήματος προς θόρυβο SDNR/CNR με το πάχος του ομοιώματος. | Ομοίωμα PMMA ή ακριλικό ή BR12 (2-8cm) Φύλλο Al: 10 x10 x0.2 mm3 ή δίσκος από PMMA πάχους 1mm και διάμετρο 25 mm. Χρήση δοσιμέτρου: προαιρετική | Συστήματα DBT Φίλτρο/στόχος: κλινικό Πίεστρο: Ναι -συμπίεση σταθερή ΑEC mode: κλινικό AEC sensor: 2 Exp. comp: 0 (εφόσον υπάρχει αυτή η επιλογή) kV: κλινικό Εστία: μεγάλη. | AGD DBT Η τοποθέτηση είναι ίδια (set-up) με αυτή των συστημάτων 2D. Λαμβάνονται εικόνες για όλα τα πάχη και καταγράφονται τα στοιχεία έκθεσης. Μετράτε το air kerma (με χειροκίνητη επιλογή στοιχείων ανάλογα με το πάχος) και υπολογίζεται το AGD. SDNR/CNR DBT (προαιρετικός έλεγχος) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στην εικόνα 1ης προβολής ή στην εικόνα οπισθοπροβολής. SDNR= | Όρια αναφοράς Πάχος PMMA (mm) Ισοδύναμο πάχος μαστού Reference level (mGy) 20 21 1.2 30 32 1.5 40 45 2.0 45 53 2.5 50 60 3.0 60 75 4.5 70 90 6.5 SDNR Δεν υπάρχουν όρια για το SDNR. Καταγράφονται οι τιμές αναφοράς και παρακολουθείται η σταθερότητα του συστήματος. | ΑΣ/Ετήσια. |
| Έλεγχος ανιχνευτή |
| -Συνάρτηση απόκρισης ανιχνευτή. | Ελέγχεται αν η συνάρτηση απόκρισης του ανιχνευτή μεταξύ των εικονοστοιχείων-MPV και της δόσης είναι η αναμενόμενη. | -Ομοίωμα ομοιογενές (π.χ. PMMA 4 cm). -Δοσίμετρο (Εφόσον η δόση εισόδου Ki (air kerma) έχει μετρηθεί στον έλεγχο της παροχής, η μέτρηση και το δοσίμετρο μπορούν να παραλειφθούν). | Πίεστρο: Ναι Μέγεθος πιέστρου: Να ταιριάζει με το ομοίωμα Μode: H πρώτη έκθεση, χειροκίνητη-manual Oι υπόλοιπες εκθέσεις αυτόματες mAs:10-200 Συμπίεση: 30-50 N Format εικόνας: RAW ή for processing Για CR συστήματα η ανάγνωσης της κασέτας είναι διαφορετική για κάθε κατασκευαστή. | Συστήματα 2D/FFDM -Συμπιέζεται το ομοίωμα ώστε να ενεργοποιηθεί το AEC. -Πραγματοποιείται αυτόματη έκθεση και καταγράφονται τα στοιχεία (A/F, kV, mAs). -Πραγματοποιούνται 8 εκθέσεις χειροκίνητα για όλο το εύρος των mAs και καταγράφεται το Ki (air kerma). -Σε κάθε μη επεξεργασμένη εικόνα μετράτε το MPV και το SD (ROI: τετράγωνο πλευράς 10-15 mm, απόσταση 4-6 cm από το θωρακικό τοίχωμα). -O έλεγχος της γραμμικότητας του ανιχνευτή επιτυγχάνεται από τη γραφική παράσταση του MPV (ή mAs) και της δόσης εισόδου (Ki, air kerma). -Υπολογίζεται το R2 της γραφικής παράστασης και το σημείο τομής στον άξονα xx. -Για CR συστήματα η διαδικασία να εκτελείται με μια κασέτα. - Επιπλέον Καταγράφεται και το EI. -Απεικονίζεται η καμπύλη MPV ή ΕΙ σε συνάρτηση με το ln(Ki) ή mAs. Συστήματα DBT Λυχνία ακίνητη στις 0° Η διαδικασία είναι ίδια. Λαμβάνεται ROI στην 1η εικόνα κάθε προβολής, μετριούνται οι τιμές MPV και SD Απεικονίζονται οι τιμές MPV και mAs. | Συστήματα 2D/FFDM Γραμμικά συστήματα 𝑀𝑃𝑉 (y) = 𝐴 + 𝐵𝑥 R2 ≥ 0.95: ελάχιστη τιμή (η τιμή να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μονάδα) Όπου y: MPV x: mAs, Ki Συστήματα CR Μη γραμμικά συστήματα y = 𝐴 + 𝐵𝑥 Όπου: x: mAs, Ki, ln(mAs), ln (Ki) y: EI, ln (EI), MPV, ln (MPV) Συστήματα DBT Τα αποτελέσματα του ελέγχου κατά την παραλαβή αποτελούν τις τιμές αναφοράς. | ΑΣ/Μετά από αλλαγή ανιχνευτή. |
| Θόρυβος ανιχνευτή (noise evaluation). O έλεγχος γίνεται μαζί με τον έλεγχο συνάρτησης απόκρισης. | Επιβεβαίωση ότι ο κβαντικός θόρυβος είναι η βασική πηγή θορύβου | Βλέπε έλεγχο απόκρισης ανιχνευτή. | Βλέπε έλεγχο απόκρισης ανιχνευτή. | -O θόρυβος μια εικόνας υπολογίζεται από το SD του MPV που έχει ληφθεί στον έλεγχο απόκρισης ανιχνευτή. -Απεικονίζεται γραφικά το SD2 σε συνάρτηση με τα mAs ή το Ki (air kerma). -Εφαρμόζεται γραμμική προσαρμογή και υπολογίζεται το R2. Για συστήματα CR αναπαρίσταται γραφικά το SD2 σε συνάρτηση με mAs-1 ή Κι-1 . -Εφαρμόζεται γραμμική προσαρμογή και υπολογίζεται το R2. Συστήματα DBT Ο έλεγχος είναι προαιρετικός. Η διαδικασία είναι η ίδια. | R2 ≥ 0.95 σε περίπτωση που δεν υπάρχει τιμή αναφοράς (η τιμή είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μονάδα) Αλλιώς, η τιμή R2 κατά την παραλαβή να χρησιμοποιηθεί ως τιμή αναφοράς Συστήματα DBT Οι μετρήσεις στον έλεγχο αποδοχής αποτελούν τιμές αναφοράς. | ΑΣ/Μετά από αλλαγή ανιχνευτή. |
| Ομοιογένεια ανιχνευτή | -Ελέγχεται αν το μέσο σήμα που παράγεται από τον ανιχνευτή κατά την ακτινοβόληση ομοιογενούς ομοιώματος είναι τοπικά ομοιογενές. -Επιβεβαίωση ότι έχει πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά η διόρθωση του flat field ή του gain (εφαρμόζεται μόνο για DR systems) | PMMA πάχους (πχ.4 cm) ή ομοίωμα ACR DM Να καλύπτει τον ανιχνευτή και να είναι καθαρό -χωρίς βαθιές γρατζουνιές | Πίεστρο: Ναι, 24 x 32 cm2 Μode: AEC Συμπίεση: 30-50 N Επεξεργασία εικόνας: raw data or for processing. Πίεστρο: Ναι (καθαρό, χωρίς βαθιές γρατζουνιές-απτικές-ανιχνεύσιμες με την αφή). | - Συμπιέζεται το ομοίωμα ώστε να ενεργοποιηθεί το ΑΕC. - Πραγματοπείται έκθεση και καταγράφονται τα στοιχεία (kV, mAs, A/F) - Αξιολογείται η εικόνα για ψευδοδομές (raw data or for processing). -Σχεδιάζεται ROI =10x10 mm2 και μετράτε το local και global uniformity (GU) (εφαρμόζεται μόνο για DR συστήματα). -Για την περίπτωση των CR συστημάτων κάθε κασέτα ελέγχεται ξεχωριστά. Συστήματα DBT Λυχνία ακίνητη στις 0°. Λήψη 5 εικόνων και καταγραφή MPV σε ROI διαστάσεων 5x5 mm. | Συστήματα 2D/FFDM LU ≤ 5% (DR+CR) GU ≤10% (DR). Συστήματα DBT Οποιαδήποτε τιμή PV της κάθε προβολής δεν είναι περισσότερο από το 20% της τιμής MPV του ROI. Καμία ανομοιογένεια να μην είναι ορατή. | ΑΣ/ Ετήσιος. |
| Ψευδοδομές (artifact). | Έλεγχος για την ύπαρξη ψευδοδομών (artifacts). | PMMA πάχους (πχ.4 cm) ή ομοίωμα ACR DM 086. Να καλύπτει τον ανιχνευτή Nα είναι καθαρό και χωρίς βαθιές γρατζουνιές. | Φίλτρο/Στόχος: Όλα Πίεστρο: όχι Μode: AEC Format εικόνας: RAW ή for processing Magnification stand. | -Τοποθετείται το ομοίωμα έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως ο ανιχνευτής και πραγματοποιείται έκθεση. -Επαναλαμβάνεται η διαδικασία μετά από περιστροφή του ομοιώματος 1800. -Αξιολογείται η εικόνα με χρήση zoom. -Στην περίπτωση των CR συστημάτων κάθε κασέτα ελέγχεται ξεχωριστά. Συστήματα DBT -Λυχνία ακίνητη στις 0°. | Συστήματα 2D/FFDM Ναι/Όχι Συστήματα DBT Ναι/Όχι. | ΑΣ/ Εξαμηνιαίος. |
| Εναπομείναν σήμα στον ανιχνευτή. | Έλεγχος για εναπομείναν σήμα από προηγούμενη έκθεση στον ανιχνευτή. | Ομοίωμα το οποίο να καλύπτει τον ανιχνευτή PMMA πάχους (πχ.4 cm) ή ομοίωμα ACR DM Φύλλο Al: 10x10cm πάχους 0.1 mm. | Πίεστρο: Ναι, 24 x 29 cm2 AEC: Ναι. | Συστήματα 2D/CR (μόνο) 1η Έκθεση: - Τοποθετείται το ομοίωμα ώστε να καλύπτει τη μισή επιφάνεια του ανιχνευτή και τους θαλάμους του AEC. 2η Έκθεση μετά από 1 min : Το ομοίωμα τοποθετείται ώστε να καλύπτει όλη την επιφάνεια του ανιχνευτή. Πάνω σε αυτό τοποθετείται και το φύλλο Al στο κέντρο του πεδίου (βλέπε σχήμα- λευκή περιοχή χωρίς ghost, γκρι περιοχή με ghost ). -Σχεδιάζονται ROIs, στα σημεία 1, 2, και 3 όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Μετράτε το MPV σε κάθε ROI. Breast support 1 PMMA | Ghost Image Factor | ΑΣ/ Για διερεύνηση προβλήματος. |
| Σχετική απόκριση μεταξύ ενισχυτικών πινακίδων. | Να εντοπιστούν τυχόν πιθανές διαφορές στην απόκριση/ευαισθησία (response/sensitivity) μεταξύ των ενισχυτικών πινακίδων (IP) που χρησιμοποιούνται. | Ομοίωμα PMMA. | Φίλτρο/Στόχος: Όλα Πίεστρο: Ναι Μode: AEC Format εικόνας: RAW ή for processing ΑEC sensor: ίδιος για όλες τις κασέτες. | CR Συστήματα (μόνο) -Συμπιέζεται το ομοίωμα ώστε να ενεργοποιηθεί το AEC -Πραγματοπείται έκθεση και καταγράφονται τα στοιχεία έκθεσης. -Μετράτε το MPV και το SD (ROI: 1cm2 και σε απόσταση 5-6 cm από το θωρακικό τοίχωμα) -Υπολογίζεται το SNR και καταγράφεται ο δείκτης δόσης- Exposure Index (EI) ή η δόση στον αέρα (Ki ) εφόσον συσχετίζεται με την απορροφούμενη δόση. Ο έλεγχος να επαναληφθεί για όλες τις κασέτες στον ίδιο ψηφιοποιητή. | Απόκλιση της τιμής SNR= μεταξύ των κασετών: ≤ 15 %. | Ετήσια/μετά από αλλαγή ενισχυτικών πινακίδων. |
| Συστήμα 2D/DBT Διακριτική Ικανότητα χαμηλής αντίθεσης. Συστήμα 2D: μέτρηση του SNR/CNR. Συστήμα DBT: Ομοιογένεια εικόνων ανακατασκευής και ύπαρξη ψευδοεικόνων. | Έλεγχος ποιότητας εικόνας. | Ομοίωμα κατάλληλο (πχ ACR CIRS model 015 ή RMI/ Gammex 156) Ακρυλικός δίσκος πάχους 4.0 mm και διαμέτρου 1 cm για μέτρηση του SNR/CNR. | Πίεστρο : Ναι ΑEC: Ναι, sensor 2, exposure comp:0 Εστία: Μεγάλη Εικόνα: true pixel size, for presentation/raw. Κασέτες CR: να σβηστούν πριν τη χρήση τους. | Συστήμα 2D: -Τοποθετείστε το ομοίωμα (στο κέντρο του ανιχνευτή, ευθυγραμμισμένο στην άκρη του τοιχώματος μαστού). - Τοποθετείται ο ακρυλικός δίσκος στο ομοίωμα σε τέτοια θέση ώστε να μην καλύπτει δομές. - Το ομοίωμα συμπιέζεται ώστε να ενεργοποιηθεί η αυτόματη έκθεση AEC και πραγματοποιείται η έκθεση. -Καταγράφονται τα στοιχεία. - Αξιολογείται η εικόνα. -Υπολογίζεται το SNR/CNR λαμβάνοντας 2 ROI (σε μη επεξεργασμένη εικόνα) εντός και εκτός του δίσκου (2D/CR)). Συστήμα DBT : -Να επιλεχθεί mode DBT όπως στην κλινική πράξη (να περιληφθεί λήψη εικόνας συνδυασμού 2D και DBT-combo εφόσον χρησιμοποιείται κλινικά). –Επαναλαμβάνεται η διαδικασία. - Παρατηρούνται οι ανακατασκευασμένες εικόνες (να γίνει κατάλληλη επιλογή παραθύρου) και ελέγχονται για τυχόν ανομοιογένειες και ψευδοδομές. -Για DBT σύστημα να επιλεγεί η τομή στην οποία οι δομές είναι ευδιάκριτες. |  | EΣ/ Εξαμηνιαίος. |
| Διακριτική Ικανότητα υψηλής αντίθεσης. | Έλεγχος ποιότητας εικόνας. | - Κατάλληλο bar pattern (12 lp/mm) -PPMA πάχους 4.5 cm (ή ACR DM). | Πίεστρο: Ναι ΑEC: Ναι, sensor 2, exposure comp:0 Εστία: Μεγάλη Στόχος/Φίλτρο: Όλοι οι συνδυασμοί Εικόνα: true pixel size. Για κασέτες CR να σβηστούν πριν τη χρήση τους. | Συστήμα 2D: -Τοποθετείται το bar pattern πάνω στο ομοίωμα PMMA υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα ανόδου καθόδου. -Πραγματοποιείται συμπίεση ώστε να ενεργοποιηθεί το AEC. Προσοχή: Το AEC sensor να μην βρίσκεται κάτω από το bar pattern. -Καταγράφονται τα στοιχεία έκθεσης και αξιολογείται η εικόνα. Συστήμα DBT: -Να επιλεγεί mode DBT όπως στην κλινική πράξη -Επαναλαμβάνεται η διαδικασία και αξιολογείται η εικόνα. | 2D: ≥ 7 lp/mm και στους δυο άξονες. ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. H μείωση στην διακριτική ικανότητα να μην υπερβαίνει το 10 % της τιμής αναφοράς (base line value) 3D: ≥ 3 lp/mm ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. H μείωση στην διακριτική ικανότητα να μην υπερβαίνει το 10% της τιμής αναφοράς (base line value). | EΣ/ Εξαμηνιαίος. |
| Διακριτική Ικανότητα υψηλής αντίθεσης μέσω MTF (προαιρετικός) | Έλεγχος διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης μέσω MTF | -MTF εξάρτημα, -PPMA πάχους 4.5 cm ή κατάλληλο ομοίωμα με ενσωματωμένο το εξάρτημα MTF. -2mm Al. -Λογισμικό για αξιολόγηση της εικόνας. | Εστία: Μεγάλη Έκθεση: AEC, χειροκίνητα Πίεστρο: Όχι Εικόνα: raw ή for possessing. | Συστήμα 2D: -Τοποθετείται το MTF εξάρτημα (πάνω στο PPMA), 60 mm από την άκρη του τραπεζιού στήριξης υπό γωνία 2–5 ° σε κατακόρυφη γραμμή από την άκρη του θωρακικού τοιχώματος. -Τοποθετείται 2 mm Al στη έξοδο της λυχνία. -Πραγματοποιείται μία έκθεση αυτόματη και καταγράφονται τα στοιχεία. -Πραγματοπείται κατόπιν χειροκίνητα και δεύτερη έκθεση και επιλέγονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία. -Αναλύεται η μη επεξεργασμένη εικόνα μέσω λογισμικού. -Αξιολογείται η παράμετρος MTF στους 2 άξονες και καταγράφονται οι χωρικές συχνότητες στο 50 % και 20 %. | H μείωση του MTF στις χωρικές συχνότητες 50 % και 20 %, να μην υπερβαίνει το 10 % από τις τιμές αναφοράς (base line values). Αναλυτικά ανά σύστημα βλέπε πίνακα 17 IAEA (series 17, tables 17, 2011). | AΣ/Ετήσιος. |

7. Πρωτόκολλο ελέγχου ποιότητας εξοπλισμού επεμβατικής ακτινολογίας

| Παράμετρος | Επεξήγηση /σκοπός ελέγχου | Όργανα μετρήσεων | Στοιχεία ελέγχου | Περιγραφή Ελέγχου | Αποδεκτά όρια | Συχνότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος |
| -Μηχανικές κινήσεις/κομβία -Ενεργοποίηση ηχητικού σήματος. | Επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του συστήματος (μηχανικές κινήσεις, κομβία κλ.π.) |  | Οπτικός και απτικός έλεγχος. | Κινήσεις συστήματος λυχνίας-ανιχνευτή. Έλεγχος κομβίων χειριστηρίου. | Καλή λειτουργία όλων των μερών του συστήματος. | ΑΣ/Ετήσια (εξαιρείται ο ηχητικός έλεγχος ο οποίος ελέγχεται σε εξαμηνιαία βάση). |
| Διακόπτης Dead man | Επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του. |  |  |  | Ναι/Όχι |  |
| Έλεγχοι Γεωμετρίας |
| Σχέση πεδίου ακτινοβολίας και δέκτη εικόνας. | -Έλεγχος του εμβαδού του πεδίου ακτινοβολίας σε σχέση με το εμβαδό του απεικονιζόμενου πεδίου. -Μέτρηση του εμβαδού του πεδίου ακτινοβολίας και του εμβαδού του πεδίου που απεικονίζεται στην οθόνη και υπολογισμός του λόγου τους. | Κατάλληλο εξάρτημα/ομοίωμα ελέγχου (πχ. Primus L κλ.π.). | Μέγιστη απόσταση λυχνίας- ανιχνευτή (SID). -Αυτόματος έλεγχος ρυθμού δόσης (Automatic Dose rate Control -ADRC). | -Τοποθετείται το εξάρτημα ελέγχου στον ανιχνευτή εικόνας. -Πραγματοποιείται η έκθεση. -Καταγράφονται οι διαστάσεις της εικόνας και του αντικειμένου στο μόνιτορ (να γίνει η διόρθωση μεγέθυνσης). -Υπολογίζονται τα εμβαδά ακτινοβολίας - Η διαδικασία και η υπολογισμοί πραγματοποιούνται για όλα τα πεδία θέασης (Field of view- FOV) - Να γίνει η σύγκριση του απεικονιζόμενου εμβαδού με το ακτινοβολούμενο εμβαδό για όλα τα πεδία θέασης (FOV). | Λόγος εμβαδού πεδίου/ εμβαδό απεικονιζομένου πεδίου: < 1.15 για συστήματα με ανιχνευτή εσωτερικής διαμέτρου >24 cm. < 1.20 για συστήματα με ανιχνευτή εσωτερικής διαμέτρου μεταξύ 18 και 24 cm. < 1.25 για συστήματα με ανιχνευτή εσωτερικής διαμέτρου <18 cm < 1.15 για συστήματα με ορθογώνιο ανιχνευτή. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Λειτουργία εικονικού περιορισμού της δέσμης. | Έλεγχος απόκλισης μεταξύ εικονικού περιορισμού και πεδίου ακτινοβολίας. | - Κατάλληλο ομοίωμα (πχ.primus L) |  | - Τοποθετείται το ομοίωμα στα όρια του πεδίου. -Πραγματοποιείται έκθεση -Καταγράφεται η απόκλιση μεταξύ του εικονικού περιορισμού δέσμης και του ονομαστικού. | Απόκλιση μεταξύ θέσης εικονικού περιορισμού και πεδίου ακτινοβολίας < 1% της απόστασης λυχνίας -ανιχνευτή. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Έλεγχοι Λυχνίας |
| Ακρίβεια τάσης- kVp και επαναληψιμότητα. | Έλεγχος της μετρούμενης τιμής kVp σε σύγκριση με την ονομαστική τιμή. | Πολύμετρο ή μετρητής (kVp meter) τάσης. Καλύπτεται ο υποδοχέας εικόνας (κάλυμμα από μόλυβδο/beam blocker). | Ακρίβεια/Επαναληψιμότητα -Απόσταση πηγής-ανιχνευτής: πχ. μέγιστο, SID=max (προτεινόμενη ή >=100cm, να καταγραφεί) -Το τραπέζι να τοποθετηθεί εκτός της δέσμης ακτινοβολίας. -Κάλυμμα προστασίας υποδοχέας εικόνας (beam blocker). Στοιχεία Επιλογή Εστίας (focal spot) :Μεγάλη Τάση-kVp: 60,80,120 Ρεύμα (προτεινόμενη τιμή)-mAp: 250 (αν το πολύμετρο αδυνατεί να μετρήσει την τάση τότε επιλεγεί υψηλότερη τιμή ρεύματος ή μεγαλύτερο πλάτος παλμού). Για την επαναληψιμότητα πραγματοποιούνται 3 εκθέσεις Σταθερή τάση : 80 kVp Διαφορετικές τιμές ρεύματος -mAp: 150 (με επιλογή μικρή εστίας), 350, 850 με επιλογή μεγάλης εστίας (να καλύπτει ένα εύρος επιλογής μικρής, μεσαίας, μέγιστης τιμής ρεύματος). | -Το πολύμετρο (ή μετρητής τάσης) τοποθετείται στην πορεία του κεντρικού άξονα της δέσμης ακτινοβολίας με φορά προς τη λυχνία. Πραγματοποιείται ακτινοβόληση και καταγράφεται η μετρούμενη τιμή τάσης kVp. | Aκρίβεια: < 10 % Eπαναληψιμότητα <5%. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| -Έλεγχος παροχής λυχνίας και επαναληψιμότητα (mGy/mAs) με τη μεταβολή ρεύματος mA και χρόνου (Linearity and reproducibility output versus mA, ms). -Απόδοση παροχής ακτινοβολίας και απόκλιση από την τιμή αναφοράς. | Mέτρηση και έλεγχος της παροχής της λυχνίας με μεταβολή των mA και του χρόνου (ms). H παροχή για συγκεκριμένη τιμή απόστασης (SID) και τάσης (kVp) είναι ανεξάρτητη από την τιμή ρεύματος (mA) της λυχνίας και την επιλογή εστίας (focus). | -Πολύμετρο ή θάλαμο ιονισμού. | -Απόσταση πηγής ανιχνευτή (SID):110 cm (προτεινόμενη ή >=100cm, να καταγραφεί) -Το εξεταστικό τραπέζι εκτός δέσμης -Κάλυμμα μολύβδου για προστασία του ανιχνευτή (Pb beam blocker). 5 Εκθέσεις για 5 διαφορετικές τιμές mA (να περιληφθούν η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή ρεύματος)-σταθερή η τάση και ο χρόνος Γραμμικότητα/Επαναληψιμότητα με μεταβαλλόμενα mA Μεγάλη Εστία-BF Σταθερή τάση: kVp=80, χρόνος:0.1sec Μεταβαλλόμενα mA: 100,160,300,500,800 Επιλογή Μικρής Εστίας-FF mA:1,10,80,120,200 4 Εκθέσεις για 2 διαφορετικές τιμές χρόνου Γραμμικότητα/Επαναληψιμότητα με μεταβαλλόμενα ms Σταθερή τάση: kVp=80 και mAp=400 και μεταβαλλόμενος χρόνος (πχ 3,9 msec) Επιλογή Μεγάλη Εστίας-BF Σταθερή τάση: kV=80 και mAp=100 και μεταβαλλόμενος χρόνος (πχ 3,9 msec). | -To δοσίμετρο με δυνατότητα μέτρησης ρυθμού δόσης τοποθετείται πάνω στο κάλυμμα της λυχνίας στην πορεία του κεντρικού άξονα της δέσμης ακτινοβολίας (εφόσον χρησιμοποιηθεί θάλαμος ιονισμού τότε να τοποθετηθεί 30 cm από τον ανιχνευτή με κατάλληλο στατήρα). -Πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εκθέσεις. | Επαναληψιμότητα:< 5 % Γραμμικότητα: < ± 15 %. Παροχή: Ελέγχεται με βάση τα προτεινόμενα όρια του κατασκευαστή % απόκλιση από την τιμή αναφοράς: <±10%. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Ολικό φίλτρο. | Μέτρηση HVL για δεδομένη τάση (στην περίπτωση του ΑΣ να γίνεται για ελάχιστη τιμή, ενδιάμεσες τιμές και μέγιστη τιμή τάσης). Εύρεση ολικού φίλτρου χρήσιμης δέσμης. | -Δοσίμετρο ( μετρητής με δυνατότητα μέτρησης ολικού φίλτρου και υπολογισμού HVL ή θάλαμος ιονισμού) -Προαιρετικά Φίλτρα Al-εάν ο μετρητής δεν έχει δυνατότητα μέτρηση απευθείας ολικού φίλτρου&JVL (τύπου 1100) διαφορετικών παχών. | -Για Τάση = 80 kVp. -Απόσταση πηγής ανιχνευτή (SID):μέγιστο -Το εξεταστικό τραπέζι εκτός δέσμης. -Κάλυμμα μολύβδου για προστασία του ανιχνευτή (Pb beam blocker) Για τον έλεγχο του HVL σε διαφορετικές τάσεις τοποθετούνται διαφορετικά πάχη αλουμινίου. | -To δοσίμετρο με δυνατότητα μέτρησης ρυθμού δόσης τοποθετείται πάνω στο κάλυμμα της λυχνίας στην πορεία του κεντρικού άξονα της δέσμης ακτινοβολίας (εφόσον χρησιμοποιηθεί θάλαμος ιονισμού τότε να τοποθετηθεί 8 cm από τον ανιχνευτή με κατάλληλο στατήρα). -Καταγραφή της δόσης εξόδου που αντιστοιχεί στα διαφορετικά πάχη Al και υπολογισμός του πάχους υποδιπλασιασμού. | Ολικό φίλτρο > 2.5 mm Al. | ΑΣ/Ετήσια. |
| Έλεγχοι Ποιότητας εικόνας ανιχνευτή (Ακτινοσκοπική λειτουργία και CINE/DA) |
| Απεικονιστική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης. | Μέτρηση της διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης ή/και κατωφλίου χαμηλής αντίθεσης της ακτινοσκόπησης και CINE/DA. | -Εξάρτημα ελέγχου διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης (π.χ. Gammex 151, TOR 18FG, ή ισοδύναμα) -Aπορροφητής ώστε να διατηρηθεί χαμηλή η τάση (πχ φύλλα χαλκού 1-2 mm Cu). | Αντιδιαχυτικό διάφραγμα (grid) εντός δέσμης. Απόσταση εστίας υποδοχέα εικόνας περίπου (SID)= 100 cm. Έκθεση σε συνθήκες ADRC και πραγματοπείται σε όλα τα μεγέθη πεδίου (FOV). kVp:60-80 (εκτός αν κλινικά γίνεται χρήση υψηλότερης τάσης). Να επιλέγονται οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται στις κλινικές συνθήκες. (pulse rate, temporal filtration κλ.π.). Ο έλεγχος ρουτίνας να γίνεται για τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται περισσότερο. | -Στο τραπέζι τοποθετείται το εξάρτημα ελέγχου. -Τοποθετείται απορροφητής πάνω στο κάλυμμα της λυχνίας (πχ. 1mm Cu) -Πραγματοπείται η έκθεση και καταγράφονται τα στοιχεία Η αξιολόγηση της εικόνας να γίνεται σε κλινικές συνθήκες (φως περιβάλλοντος-ambient light). Η καταγραφή των αποτελεσμάτων και η τοποθέτηση του εξαρτήματος να γίνεται με βάση τον κατασκευαστή. | Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης: < 3.0 mm, σε 2 % αντίθεση < 1.5 mm, σε 4% αντίθεση Χαμηλή αντίθεση: Ακτινοσκόπηση: < 4 % CINE/DA: < 2.7 %. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Χωρική Διακριτική Ικανότητα υψηλής αντίθεσης. | Μέτρηση του μέγιστου αριθμού lp/mm της διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης της ακτινοσκόπησης και CINE/DA για όλα τα πεδία FOV και επιλογές (mode) λειτουργίας. | Εξάρτημα ελέγχου διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης (lp/mm) Απορροφητής (ανάλογα με τον κατασκευαστή) (πχ φύλλα Cu). Η χρήση του εξαρτήματος να γίνεται σύμφωνα με τον κατασκευαστή Παράδειγμα εξαρτήματος/ ομοιώματος. | -Αντιδιαχυτικό διάφραγμα (grid) εκτός δέσμης εφόσον είναι εφικτό. Απόσταση εστίας υποδοχέα εικόνας περίπου (SID)= 100 cm. Έκθεση σε συνθήκες AEC και πραγματοπείται σε όλα τα μεγέθη πεδίου (FOV). Να επιλέγονται οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται στις κλινικές συνθήκες (pulse rate, temporal filtration κλ.π.) Γεωμετρία του ελέγχου απόδοσης του ανιχνευτή. | Το εξάρτημα τοποθετείται να είναι σε γωνία 45º με τις λωρίδες του grid . To εξάρτημα τοποθετείται πάνω και στο κέντρο του ανιχνευτή υπο γωνία 45 º. Λήψη σε συνθήκες ADRC -Απορροφητής στην έξοδο της λυχνίας (εφόσον απαιτείται). -Ακτινοβόληση και καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. Η αξιολόγηση της εικόνας να γίνεται σε κλινικές συνθήκες (κατάλληλο φως περιβάλλοντος-ambient light). | Για ακτινοσκοπικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας FOV (cm) HCR (lp/mm) >30 > 1.0 24-30 > 1.4 18-24 > 1.6 15-18 > 1.8 <15 > 2.0 Για ακτινοσκοπικά συστήματα παλαιότερης τεχνολογίας FOV (cm) HCR (lp/mm) > 25 > 1.0 < 25 > 1.2 | ΑΣ/Εξαμηνιαία. *με και χωρίς αντιδιαχυτικό για τους ελέγχους απολαβής |
| Γεωμετρική Παραμόρφωση (ΓΠ) (εφαρμόζεται μόνο σε συστήματα με ενισχυτή εικόνας). | Μέτρηση της γεωμετρικής παραμόρφωσης της ακτινοσκοπικής εικόνας. | Κατάλληλο όργανο με πλέγμα. | Ελάχιστη απόσταση λυχνίας-ενισχυτή εικόνας. | Ακτινοβολείται το όργανο και λαμβάνεται εικόνα. Παρατήρηση εικόνας πλέγματος. Μέτρηση Διαγώνιων πλέγματος και Υπολογισμός γεωμετρικής παραμόρφωσης, με χρήση της σχέσης: Όπου: D (2) = Διαγώνιος εσωτερικού τετραγώνου D (14) = Διαγώνιος εξωτερικού τετραγώνου. | ≤ 15 % | ΑΣ/Ετήσια. |
| Ακτινοσκοπική Λειτουργία-Δοσιμετρικά μεγέθη |
| Ρυθμός δόσης εισόδου στον εξεταζόμενο. | Μέτρηση ρυθμού δόσης εισόδου στον εξεταζόμενο σε τυπικές συνθήκες. | Ομοίωμα νερού ή πλάκες PMMA -Κατάλληλο δοσίμετρο. | Μέτρηση (με οπισθοσκέδαση) για: όλα τα πεδία- FOV όλες οι επιλογές λειτουργίας (Mode) * για όλους του απορροφητές της λυχνίας (filtrations) (κατά την παραλαβή/αποδοχή). | Ελάχιστη απόσταση Εστίας- υποδοχέα εικόνας (Focus-Image Receptor Distance). Τοποθετείται ομοίωμα PMMA με διαφορετικά πάχη πχ. 10, 20, 30,40 cm. Δοσίμετρο 30 cm από την επιφάνεια του υποδοχέα εικόνας. Παράλληλα, καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. | < 40 mGy/min (20 cm ομοίωμα, χωρίς zoom, normal mode λειτουργίας) Μεταβολή <25% σε σχέση με την τιμή αναφοράς στην αποδοχή του συστήματος. | ΑΣ/ Εξαμηνιαία (ο έλεγχος να γίνει μόνο για 20cm πάχος) Αποδοχή (Να γίνει για όλα τα πάχη). |
| Μέγιστος Ρυθμός Δόσης στον εξεταζόμενο. | Μέτρηση του μέγιστου ρυθμού δόσης στον εξεταζόμενο. | Ομοίωμα μεγάλης εξασθένησης (π.χ. ομοίωμα νερού πάχους 30 cm, 40 cm PMMA, μόλυβδος πάχους 2 mm) για την επίτευξη μέγιστων στοιχείων λειτουργίας. Κατάλληλο δοσίμετρο. | Μέτρηση (χωρίς οπισθοσκέδαση) για: όλα τα πεδία-FOV όλες οι επιλογές λειτουργίας (Mode)* για όλους του απορροφητές της λυχνίας (filtrations) Παράλληλα, καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. Γεωμετρία δέσμης. | Ελάχιστη απόσταση Εστίας- υποδοχέα εικόνας (Focus-Image Receptor Distance) Ομοίωμα-εξασθενητής από μόλυβδο πολύ κοντά στον υποδοχέα εικόνας ή πάνω στον υποδοχέα (να καλύψει τον υποδοχέα-ανιχνευτή). Δοσίμετρο 30 cm από την επιφάνεια του υποδοχέα εικόνας. | Μέτρηση χωρίς grid: < 88 mGy/min (εκτός του HDR mode) < 176 mGy/min (για HDR mode). Για μέτρηση με grid, τα όρια αναπροσαρμόζονται ανάλογα, χρησιμοποιώντας τον παράγοντα grid. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Ρυθμός Δόσης στην είσοδο του υποδοχέα εικόνας (Ενισχυτή Εικόνας ή Επιπέδου Ανιχνευτή). | Μέτρηση του ρυθμού δόσης εισόδου σε επαφή (ή όσο πιο κοντά είναι εφικτό) με την εξωτερική επιφάνεια του ενισχυτή εικόνας (Image Intensifier-II) ή του επιπέδου ανιχνευτή (Flat Panel Detector-FPD). | Ομοίωμα νερού ή πλάκες PMMA ή φύλλα Cu Κατάλληλο δοσίμετρο. | Μέτρηση για: όλα τα FOV όλες οι επιλογές λειτουργίας (Mode) Με και χωρίς αντιδιαχυτικό διάφραγμα εφόσον αυτό είναι εφικτό -Παράλληλα, καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. | Μέγιστη απόσταση Εστίας- υποδοχέα εικόνας (Focus-Image Receptor Distance) Απορροφητής τοποθετείται στο κάλυμμα της λυχνίας Δοσίμετρο κολλημένο στην επιφάνεια του υποδοχέα εικόνας (ή εναλλακτικά με τη βοήθεια stand τοποθετείται όσο δυνατόν πιο κοντά στον ανιχνευτή). | Τυπικές τιμές Μέγιστο FOV, χωρίς grid: 0.2-0.8 μGy/s Χωρίς αντιδιαχυτικό διάφραγμα (Antiscatter Grid): < 1 μGy/s (Normal Mode) Με αντιδιαχυτικό διάφραγμα (Grid):: < 2 μGy/s (Normal Mode). | ΑΣ/ Εξαμηνιαία. |
| Λειτουργία CINE/DA/DSA-Δοσιμετρικά μεγέθη |
| Ρυθμός δόσης εισόδου στον εξεταζόμενο. | Μέτρηση ρυθμού δόσης εισόδου στον εξεταζόμενο (ESAK) σε συνήθεις κλινικές συνθήκες. | -Ομοίωμα νερού ή πλάκες PMMA. -Κατάλληλο δοσίμετρο. | Μέτρηση (με οπισθοσκέδαση) για: όλα τα FOV πάχη ομοιώματος όλα τα Mode λειτουργίας* CINE/DA/DSA όλα τα φίλτρα ( filtrations) (κατά την αποδοχή) Να καλύπτεται το πεδίο θέασης (field of view- FOV) από το ομοίωμα FID: γνωστή Παράλληλα, καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. | Ελάχιστη απόσταση Εστίας- υποδοχέα εικόνας (Focus-Image Receptor Distance) Τοποθετείται ομοίωμα PMMA με διαφορετικά πάχη πχ. 5, 10, 15, 20,30, 40 cm Δοσίμετρο 30 cm από την επιφάνεια του υποδοχέα εικόνας. | - Τυπικές τιμές (cardio mode) για μέγιστο FOV και 20 cm πάχος ομοιώματος: 0.08-0.2 mGy/fr, για 15 fr/sec - < 2mGy/frame (no cardio mode) - Μεταβολή <25% σε σχέση με την τιμή αναφοράς στην αποδοχή του συστήματος. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Ρυθμός δόσης στην είσοδο του Ενισχυτή Εικόνας ή του Επιπέδου Ανιχνευτή. | Μέτρηση του ρυθμού δόσης εισόδου σε επαφή με την εξωτερική επιφάνεια του ενισχυτή εικόνας (ΕΕ) ή του επιπέδου ανιχνευτή (Flat Panel Detector-FPD). | Ομοίωμα νερού ή πλάκες PMMA ή φύλλα Cu Κατάλληλο δοσίμετρο. | Μέτρηση για: όλα τα FOV όλα τα Mode λειτουργίας* (αν μπορεί να αφαιρεθεί το grid, με και χωρίς αυτό) Παράλληλα, καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. | Μέγιστη απόσταση Εστίας- υποδοχέα εικόνας (Focus-Image Receptor Distance) Απορροφητής 2 mm Cu στην έξοδο της λυχνίας. Εναλλακτικά ομοίωμα νερού ή πλάκες PMMA στην συνήθη απόσταση από την εστία που χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη. Δοσίμετρο στην επιφάνεια του υποδοχέα εικόνας. | <0.5 μGy/fr χωρίς grid ή < 1μGy/fr με grid (cardiac) < 5μGy/fr (DSA) Τυπικές τιμές χωρίς grid για το μεγαλύτερο FOV 0.1-0.2 μGy/fr (cardiac) 0.4-0.8 μGy/fr (DA) 0.8-2 μGy/fr (DSA). | ΑΣ/ Εξαμηνιαία. |
| Έλεγχος Αυτόματου Συστήματος Έκθεσης. | Έλεγχος καλής λειτουργίας του AEC μέσω μέτρησης του ρυθμού δόσης στην είσοδο του υποδοχέα εικόνας. | Φύλλα Cu. Κατάλληλο δοσίμετρο. | Μέτρηση για: τρία ενδεικτικά πάχη 1mm, 1.5 mm, 2 mm) σε όλα τα FOV. Παράλληλα, καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. | Μέγιστη απόσταση Εστίας- υποδοχέα εικόνας (Focus-Image Receptor Distance) Φύλλα Cu στην έξοδο της λυχνίας Δοσίμετρο στην επιφάνεια του υποδοχέα εικόνας | Επιθυμητή μεταβολή στην τιμή του ρυθμού δόσης με τη μεταβολή του πάχους απορροφητή για σταθερό FOV: < 20 %. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Επαλήθευση DAP / KAP. | Έλεγχος ακρίβειας ένδειξης DAP/KAP του συστήματος. | Φύλλα Cu, ή 25mml Al Κατάλληλο δοσίμετρο ή κατάλληλος εξωτερικός μετρητής DAP. | Μέτρηση του γινομένου έκθεσης x επιφάνεια ακτινοβόλησης (Kerma Area Product-KAP) για τιμές 60-100 kVp και για διαφορετικά πάχη απορροφητών. | Φύλλα Cu ή 25 mm Al στην έξοδο της λυχνίας. Δοσίμετρο σε σταθερή απόσταση από την εστία και επιφάνεια ακτινοβόληση. Καταγραφή της ονομαστικής τιμής DAP. | Απόκλιση μεταξύ ονομαστικής και μετρούμενης τιμής: ≤ ± 35 % (για KAP > 2.5 Gy*cm2). Επιθυμητή τιμή:10% | ΑΣ/Ετήσια. |

8. Πρωτόκολλο ελέγχου ποιότητας κινητού ακτινοσκοπικού εξοπλισμού τύπου C-arm

| Παράμετρος | Επεξήγηση /σκοπός ελέγχου | Όργανα μετρήσεων | Στοιχεία ελέγχου | Περιγραφή ελέγχου | Αποδεκτά όρια | Συχνότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος |
| -Μηχανικές κινήσεις/κομβία. - Ενεργοποίηση ηχητικού σήματος. | -Επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του συστήματος (μηχανικές κινήσεις, κομβία, ηχητικό σήμα κλ.π.). |  | Οπτικός και απτικός έλεγχος. | -Κινήσεις συστήματος λυχνίας-ανιχνευτή, συστήματος συμπίεσης. -Έλεγχος κομβίων Χειριστηρίου. -Επιβεβαίωση ηχητικού σήματος με την πάροδο 5 λεπτών αθροιστικής ακτινοσκόπησης. | Καλή λειτουργία όλων των μερών του συστήματος. | ΑΣ/Ετήσιος (εξαιρείται ο ηχητικός έλεγχος ο οποίος ελέγχεται σε εξαμηνιαία βάση). |
| -Σχέση πεδίου ακτινοβολίας και δέκτη εικόνας. -Λειτουργία εικονικού περιορισμού της δέσμης. | -Έλεγχος του εμβαδού του πεδίου ακτινοβολίας σε σχέση με το εμβαδό του απεικονιζό-μενου πεδίου. -Μέτρηση του εμβαδού του πεδίου ακτινοβολίας και του εμβαδού του πεδίου που απεικονίζεται στην οθόνη και υπολογισμός του λόγου τους. -Έλεγχος απόκλισης μεταξύ εικονικού περιορισμού και πεδίου ακτινοβολίας. | Κατάλληλο εξάρτημα/ομοίωμα ελέγχου. | -Μέγιστη απόσταση λυχνίας- ανιχνευτή. -Αυτόματος έλεγχος ρυθμού δόσης ή αυτόματος έλεγχος φωτεινότητας. -Επιλογή διαφορετικών μεγεθύνσεων. | -Τοποθετείται το εξάρτημα ελέγχου στον υποδοχέα εικόνας. -Πραγματοποιείται η έκθεση. -Καταγράφονται οι διαστάσεις της εικόνας και του αντικειμένου στην οθόνη (να γίνει η διόρθωση μεγέθυνσης). -Υπολογίζονται τα εμβαδά ακτινοβολίας. - Η διαδικασία και η υπολογισμοί πραγματοποιούνται για όλες τις μεγεθύνσεις - Να γίνει η σύγκριση του απεικονιζόμενου εμβαδού με το ακτινοβολούμενο εμβαδό για όλες τις μεγεθύνσεις. -Καταγράφεται η απόκλιση του εικονικού περιορισμού δέσμης. | Για συστήματα ενισχυτών εικόνας με τετράγωνους κατευθυντήρες με στρογγυλό αποδέκτη εικόνας: Λόγος εμβαδού πεδίου/ εμβαδό απεικονιζομένου πεδίου: < 1.27 Για συστήματα ενισχυτών εικόνας με μη κυκλικούς κατευθυντήρες εικόνας και με στρογγυλό αποδέκτη εικόνας: Λόγος εμβαδού πεδίου/ εμβαδό απεικονιζομένου πεδίου: < 1.15 για συστήματα με ανιχνευτή εσωτερικής διαμέτρου >24 cm. < 1.20 για συστήματα με ανιχνευτή εσωτερικής διαμέτρου μεταξύ 18 και 24 cm. < 1.25 για συστήματα με ανιχνευτή εσωτερικής διαμέτρου <18 cm Για συστήματα με επίπεδους ανιχνευτές (flat panel) με ορθογώνιο ανιχνευτή και ορθογώνιο κατευθυντήρα. Λόγος εμβαδού πεδίου/ εμβαδό απεικονιζομένου πεδίου: < 1.15 Λειτουργία εικονικού περιορισμού της δέσμης -Απόκλιση μεταξύ θέσης εικονικού περιορισμού και πεδίου ακτινοβολίας < 1% της απόστασης λυχνίας - υποδοχέα εικόνας. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Έλεγχος διαστάσεων πεδίου. | Υπολογισμός διαστάσεων πεδίου. | Κατάλληλο όργανο με πλέγμα. | Ακτινοσκοπική λειτουργία (Fluoroscopy mode), σε κλινικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται συνήθως. | Διαφράγματα ανοικτά. Το όργανο ελέγχου πάνω στον υποδοχέα εικόνας. | Διαφορά μετρούμενης και ονομαστικής τιμής διαστάσεων πεδίου < ± 4 %. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Έλεγχος λυχνίας |
| Ακρίβεια τάσης και επαναληψιμότητα τάσης. | -Έλεγχος της μετρούμενης τιμής kVp σε σύγκριση με την ονομαστική τιμή. -Έλεγχος επαναληψιμό-τητας τάσης kVp. | Πολύμετρο ή μετρητής τάσης (kVp meter) με δυνατότητα μέτρησης kVp. | Έλεγχος ρουτίνας - Τοποθέτηση του μετρητή σύμφωνα με τον κατασκευαστή. -Απόσταση πηγής-υποδοχέα εικόνας μέγιστη ή μεγαλύτερη από 100cm εφόσον αυτό είναι εφικτό (να καταγραφεί ώστε να είναι επαναλήψιμη η διάταξη). -Κάλυμμα προστασίας του υποδοχέα εικόνας (beam blocker). Προτεινόμενα Στοιχεία: Τρείς διαφορετικές τιμές τάσης (ελάχιστη, ενδιάμεση, μέγιστη) - Πχ. Τάσεις : 60,80,120 kV - Πχ. mA=σταθ=100 ή 200 (ή mAs=5) Για την επαναληψιμότητα πραγματοποιούνται 3 εκθέσεις σε σταθερή τιμή τάσης. Προτεινόμενα Στοιχεία: -Σταθερή τάση: πχ 80 kVp ή επιλογή της τιμής που εφαρμόζεται κλινικά πιο συχνά. | -Τοποθέτηση του πολύμετρου (ή μετρητή τάσης), σύμφωνα με τον κατασκευαστή στην πορεία του κεντρικού άξονα της δέσμης πάνω στον υποδοχέα εικόνας. -Ακτινοβόληση και καταγραφή της μετρούμενης τιμής kVp. -Υπολογισμός της ακρίβειας της τιμής τάσης για τρεις τουλάχιστον τιμές τάσης. -Επανάληψη της μέτρησης τουλάχιστον 3 φορές. | Aκρίβεια: < 10 % Μεταβολή 0.05 (Μεταβολή=(μετρουμενη τιμή τάσης-μέση τιμή τάσεων)/μετρούμενη τιμή τάσης, να υπολογιστεί η μέγιστη μεταβολή και η τιμή αυτή να μην υπερβαίνει το 5%). | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Ποιότητα Δέσμης (HVL). | Μέτρηση HVL. | -Πολύμετρο με δυνατότητα υπολογισμού του HVL. ή -Κατάλληλος μετρητής δόσης και φίλτρα αλουμινίου (Al) | Έλεγχος ρουτίνας (διάταξη ίδια με την ακρίβεια τάσης) -Επιλογή σταθερής τάσης: πχ. 80 kVp. | -Τοποθέτηση του μετρητή στη πορεία του κεντρικού άξονα της δέσμης. -Τοποθέτηση των φίλτρων μεταξύ μετρητή και λυχνίας. -Ακτινοβολήσεις με διάφορα πάχη και υπολογισμός του HVL. | HVL > 2.9 mm για συστήματα με CE μετά το 2012. HVL > 2.3 mm για συστήματα με CE μετά το 2012. | ΑΣ/ Ετήσιος. |
| -Έλεγχος επαναληψιμότητας παροχής λυχνίας (mGy/mAs). -Απόδοση παροχής ακτινοβολίας και απόκλιση από την τιμή αναφοράς. | Mέτρηση και έλεγχος της παροχής της λυχνίας. H παροχή για συγκεκριμένη τιμή απόστασης (SID) και τάσης (kVp) είναι ανεξάρτητη από την τιμή ρεύματος (mA) της λυχνίας και την επιλογή εστίας (focus). | -Πολύμετρο ή θάλαμο ιονισμού. | Για τη γεωμετρία βλέπε έλεγχο τάσης Προτεινόμενα στοιχεία: mAs=20 kV=80 | -To δοσίμετρο με δυνατότητα μέτρησης ρυθμού δόσης τοποθετείται πάνω στο κάλυμμα της λυχνίας στην πορεία του κεντρικού άξονα της δέσμης ακτινοβολίας -Πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εκθέσεις με σταθερή τιμή τάσης και mA ή mAs . | Επαναληψιμότητα:< 5 %. Παροχή: Ελέγχεται με βάση τα προτεινόμενα όρια του κατασκευαστή % απόκλιση από την τιμή αναφοράς: <±10%. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Δοσιμετρικά μεγέθη και έλεγχος του αυτόματου ρυθμού δόσης/ φωτεινότητας (ADRC/ABC) |
| Ρυθμός δόσης εισόδου στον εξεταζόμενο. | Καταγραφή της δόσης εισόδου ασθενή. | -Κατάλληλο δοσίμετρο -Ομοίωμα από PMMA με πάχος η 20 cm. (διαστάσεις ομοιώματος: 30cm x 30cm). | -Μέτρηση δόσης με οπισθοσκέδαση και ύπαρξη αντιδιαχυτικού διαφράγματος (grid) σε αυτόματη λειτουργία (ABC/ADRC) -Να καλύπτεται το πεδίο θέασης (field of view- FOV) από το ομοίωμα. Καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. Ο έλεγχος ρουτίνας γίνεται στο πιο συνηθισμένο κλινικό πρωτόκολλο: -Σε όλα τα πεδία μεγεθύνσεις- FOV (μεγεθύνσεις/zoom)-Σε της οι τις επιλογές λειτουργίας (Mode πχ. Δόσεων και frame rates) -Για όλους του απορροφητές της λυχνίας (filtrations). | -Τοποθετείται ομοίωμα PMMA με διαφορετικά πάχη (έλεγχος αποδοχής) πχ. 10, 20, 30, cm όσο πιο κοντά γίνεται στον υποδοχέα εικόνας εφόσον αυτό είναι πρακτικά εφικτό. -Παράλληλα, καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. | Σε απόσταση 30 cm από τον υποδοχέα εικόνας. Χωρίς μεγέθυνση, normal mode και πάχος ομοιώματος 20 cm. Ακτινοσκοπική λειτουργία ≤ 40 mGy/min Το όριο συμπεριλαμβάνει την οπισθοσκέδαση με παράγοντα διόρθωσης 1.4 (ή σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια Παλμική λειτουργία (pulsed mode) Αναμενόμενη τιμή ≤ 15 mGy/min Συνεχής ακτινοσκόπηση (continuous mode). Αναμενόμενη τιμή ≤ 25 mGy/min Ακτινοσκοπικά-Barium (acquisition): ≤ 1 mGy/frame και Τυπικές τιμές είναι: 0.4 mGy/frame. | ΑΣ/Εξαμηνιαίος Μεταβολή <25% σε σχέση με την τιμή αναφοράς στην αποδοχή του συστήματος. |
| Μέγιστος Ρυθμός Δόσης στον ασθενή. | Μέγιστη δυνατή δόση στον ασθενή. | -Κατάλληλο δοσίμετρο. -Ομοίωμα μεγάλης εξασθένησης (π.χ. ομοίωμα νερού πάχους 30 cm, 40 cm PMMA, μόλυβδος πάχους 2 mm, ακτινοπροστατευτικές ποδιές) για την επίτευξη μέγιστων στοιχείων λειτουργίας. | Μέτρηση (χωρίς οπισθοσκέδαση) επιλογή κλινικών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια ρουτίνας: -Όλα τα πεδία-FOV -‘Όλες οι επιλογές λειτουργίας (Mode) -Για όλους του απορροφητές της λυχνίας (filtrations) - Το αντιδιαχυτικό διάφραγμα στη θέση του. - Παράλληλα, καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης/έκθεσης | Προτεινόμενη τοποθέτηση: -Τα φύλλα Pb (απορροφητής) τοποθετούνται πάνω στον υποδοχέα εικόνας ή πολύ κοντά σε αυτόν, ώστε να τον καλύπτουν πλήρως και πραγματοποιείται η έκθεση -Γίνεται διόρθωση της δόσης στην απόσταση των ορίων. | Σε απόσταση 30 cm από τον ενισχυτή εικόνας: Μέτρηση χωρίς οπισθοσκέδαση -Normal mode (ABC/ADRC) ( ≤ 88 mGy/min (το όριο δεν περιλαμβάνει την ύπαρξη εξεταστικού τραπεζιού μεταξύ λυχνίας-δέκτης εικόνας) Μέτρηση χωρίς οπισθοσκέδαση -High dose mode (ABC/ADRC) ( ≤ 176 mGy/min. | ΑΣ/Εξαμηνιαίος. |
| Ρυθμός Δόσης στην είσοδο του αποδέκτη εικόνας (Ενισχυτή Εικόνας ή Επιπέδου Ανιχνευτή). | Μέτρηση του ρυθμού δόσης εισόδου σε επαφή (ή όσο πιο κοντά είναι εφικτό) με την εξωτερική επιφάνεια του ενισχυτή εικόνας (Image Intensifier-II) ή του επιπέδου ανιχνευτή (Flat Panel Detector-FPD). | -Ομοίωμα νερού ή πλάκες PMMA ή φύλλα Cu -Κατάλληλο δοσίμετρο. | Μέτρηση με επιλογή των κλινικών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται: -όλα τα FOV -όλες οι επιλογές λειτουργίας (Mode) -Παράλληλα, καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. -Δοσίμετρο στην επιφάνεια του υποδοχέα εικόνας -Οι μετρήσεις να γίνουν αν είναι εφικτό με και χωρίς την ύπαρξη του αντιδιαχυτικού διαφράγματος. | -Ο απορροφητής τοποθετείται στο κάλυμμα της λυχνίας -Δοσίμετρο κολλημένο στην επιφάνεια του υποδοχέα εικόνας (ή εναλλακτικά με τη βοήθεια stand τοποθετείται όσο δυνατόν πιο κοντά στον ανιχνευτή). | Όριο ≤ 1 μGy/sec με grid -Να γίνεται σύγκριση με τις τιμές αναφοράς. Μεταβολή <25% σε σχέση με την τιμή αναφοράς στην αποδοχή του συστήματος - Για ακτινοσκοπικό με barium acquisition ≤ 2 µGy/frame. | ΑΣ/Εξαμηνιαίος. |
| Έλεγχος Αυτόματου ρυθμού δόσης/φωτεινότητας (ΑDRC/ABC). | Έλεγχος καλής λειτουργίας του αυτόματου συστήματος μέσω μέτρησης του ρυθμού δόσης στην είσοδο του υποδοχέα εικόνας. | -Φύλλα Cu. -Κατάλληλο δοσίμετρο. | Μέτρηση για: -Τρία ενδεικτικά πάχη π.χ. 1 mm, 1.5 mm, 2 mm Cu) σε όλα τα FOV. -Παράλληλα, καταγραφή όλων των στοιχείων λήψης. | Προτεινόμενη γεωμετρία: -Μέγιστη απόσταση Εστίας- υποδοχέα εικόνας (Focus-Image Receptor Distance) -Φύλλα Cu στην έξοδο της λυχνίας Δοσίμετρο στην επιφάνεια του υποδοχέα εικόνας. | Επιθυμητή μεταβολή στην τιμή του ρυθμού δόσης με τη μεταβολή του πάχους απορροφητή για σταθερό FOV: < 20 %. | ΑΣ/Εξαμηνιαία. |
| Επαλήθευση DAP / KAP. | Έλεγχος ακρίβειας ένδειξης DAP/KAP του συστήματος. | -Φύλλα Cu, ή 25mml Al -Κατάλληλο δοσίμετρο. | -Μέτρηση του γινομένου έκθεσης x επιφάνεια ακτινοβόλησης (Kerma Area Product-KAP) για έλεγχο ρουτίνας σε σταθερά kV και για διαφορετικά πάχη απορροφητών (για τον έλεγχο αποδοχής να επαληθεύεται η μέτρηση για 3 διαφορετικές τιμές τάσης για όλο το εύρος τάσεων). | -Φύλλα Cu ή 25 mm Al στην έξοδο της λυχνίας. -Δοσίμετρο σε σταθερή απόσταση από την εστία και επιφάνεια ακτινοβόληση. Καταγραφή της ονομαστικής τιμής DAP. | Απόκλιση μεταξύ ονομαστικής και μετρούμενης τιμής: ≤ Επιθυμητή τιμή:10%. | ΑΣ/Ετήσια ± 35 % (για KAP > 2.5 Gy*cm2). |
| Ποιότητα εικόνας |
| Διακριτική Ικανότητα Χαμηλής Αντίθεσης του υποδοχέα εικόνας. | Έλεγχος της ικανότητας του συστήματος να διακρίνει δομές με διαφορετική πυκνότητα. | -Κατάλληλο ομοίωμα ελέγχου διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης -Κατάλληλος απορροφητής ( πχ. Cu ή PMMA ή Al) σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ομοιώματος. | -Ακτινοσκοπική λειτουργία (Fluoroscopy mode), σε κλινικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται συνήθως και σε όλα τα μεγέθη πεδίου. -Λειτουργία ADRC και τάση περίπου 70kV (ή σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ομοιώματος). | -Το ομοίωμα ελέγχου τοποθετείται πάνω στον υποδοχέα εικόνας ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτόν -O απορροφητής τοποθετείται πάνω στη λυχνία για να επιτευχθεί γεωμετρία χωρίς οπισθοσκέδαση (scatter free condition). -Αφαιρείται το τραπέζι, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ώστε να μη παρεμβάλλεται μεταξύ λυχνίας και υποδοχέα εικόνας - Πραγματοποιείται η έκθεση και καταγράφονται οι δομές σύμφωνα με τις οδηγίες με τον κατασκευαστή του ομοιώματος. | < 4 % για όλα τα μεγέθη πεδίου. | ΑΣ/Εξαμηνιαίος. |
| Χωρική Διακριτική Ικανότητα υψηλής αντίθεσης του υποδοχέα εικόνας. | Έλεγχος της ικανότητας του συστήματος να ξεχωρίζει δύο δομές πολύ μικρών διαστάσεων που βρίσκονται πολύ κοντά. | -Κατάλληλο ομοίωμα ελέγχου (TOR 18FG, ή huttner line pair ή Primus L, ή ισοδύναμο, παράδειγμα. -Κατάλληλος απορροφητής (πχ. Cu ή PMMA ή Al) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του ομοιώματος. | Ακτινοσκοπική λειτουργία (Fluoroscopy mode), σε κλινικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται συνήθως και σε όλα τα μεγέθη πεδίου. -Λειτουργία ADRC. | -Το ομοίωμα ελέγχου τοποθετείται πάνω στον υποδοχέα εικόνας σε γωνία 45° (σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή) ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτόν -Ο απορροφητής τοποθετείται πάνω στη λυχνία - Πραγματοποιείται έκθεση και καταγράφονται τα διακρινόμενα lp/mm. | Για ακτινοσκοπικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας FOV (cm) HCR (lp/mm) >30 > 1.0 24-30 >1.4 18-24 > 1.6 15-18 > 1.8 <15 > 2.0 Για ακτινοσκοπικά συστήματα παλαιότερης τεχνολογίας FOV (cm) HCR (lp/mm) > 25 > 1.0 < 25 > 1.2 | ΑΣ/Εξαμηνιαίος. |
| ΓΠ εικόνας (Εφαρμόζεται μόνο για συστήματα με ενισχυτές εικόνας). | Υπολογισμός γεωμετρικής παραμόρφωσης. | Κατάλληλο όργανο με πλέγμα. | Ακτινοσκοπική λειτουργεία (Fluoroscopy mode), σε κλινικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται συνήθως. | Διαφράγματα ανοικτά. Το όργανο ελέγχου πάνω στον ενισχυτή εικόνας. Μέτρηση Διαγώνιων πλέγματος: D (2): Διαγώνιος εσωτερικού τετραγώνου διαστάσεων 2 cm. D (14): Διαγώνιος εξωτερικού τετραγώνου διαστάσεων 14 cm Υπολογισμός γεωμετρικής παραμόρφωσης: | Απόκλιση ονομαστικής και μετρούμενης τιμής διαγώνιων. ΓΠ ≤ 15 %. | ΑΣ/Ετήσιος. |

9. Πρωτόκολλο ελέγχου ποιότητας ενδοστοματικού οδοντιατρικού εξοπλισμού

| Παράμετρος | Επεξήγηση /σκοπός ελέγχου | Όργανα μετρήσεων | Στοιχεία ελέγχου | Περιγραφή ελέγχου | Αποδεκτά όρια | Συχνότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έλεγχοι καλής λειτουργίας του συστήματος |
| Μηχανικές κινήσεις/κομβία. | Επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του συστήματος (μηχανικές κινήσεις, κομβία κλ.π.). |  | Οπτικός και απτικός έλεγχος. | -Κινήσεις συστήματος. -Έλεγχος κομβίων. | Καλή λειτουργία όλων των μερών του συστήματος. | Παραλαβή-Αποδοχή /Ετήσιος. |
| Μέγεθος κατευθυντήρα. | Έλεγχος διαστάσεων κατευθυντήρα | Χάρακας. |  | Μέτρηση του ύψους και υπολογισμός των διαστάσεων του κατευθυντήρα (υπολογισμός εμβαδού βάσης). | Απόσταση εστίας δέρματος SSD > 20 cm. | Παραλαβή-Αποδοχή. |
| Σταθερότητα και τοποθέτηση λυχνίας. | Σταθερή τοποθέτηση και ελεγχόμενη κίνηση του βραχίονα της λυχνίας. | Δεν απαιτούνται όργανα μέτρησης. | Κινήσεις συστήματος. | -Μετακίνηση του βραχίονα σε διαφορετικές θέσεις. -Ελεγχόμενη τοποθέτηση της λυχνίας σε διάφορες θέσεις. | Οι κινήσεις του συστήματος γίνονται απρόσκοπτα. Χωρίς μετατοπίσεις από τη θέση τοποθέτησης του βραχίονα της λυχνίας. | Παραλαβή-Αποδοχή/Ετήσιος. |
| Έλεγχος λυχνίας |
| Ποιότητα Δέσμης (Beam quality HVL). | Μέτρηση HVL. | Κατάλληλο δοσίμετρο και φύλλα Al ή πολύμετρο. | -Για έλεγχο ρουτίνας στη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη κλινικά τιμή τάσης λειτουργίας του συστήματος. -Για παραλαβή/αποδοχή σε διαφορετικές τιμές τάσης (πχ.60.70,80,90 kVp). | Ευθυγράμμιση του δοσιμέτρου στερεάς κατάστασης με τη δέσμη και καταγραφή της τιμής HVL. |  | Παραλαβή-Αποδοχή για/Ετήσιος. |
| Ακρίβεια και επαναληψιμότητα τάσης- kVp. | -Έλεγχος της μετρούμενης τιμής kVp σε σύγκριση με την ονομαστική τιμή. - Έλεγχος του συντελεστή μεταβολής των τιμών τάσης (coefficient of variation-COV). | Δοσίμετρο. | -Μετρήσεις σε όλες τις δυνατές επιλογές τάσης - Επιλέγεται η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τιμή χρόνου πραγματοποιούνται 5 εκθέσεις -Καταγράφονται οι τιμές και υπολογίζεται η επαναληψιμότητα των μετρήσεων. | Τοποθέτηση του δοσιμέτρου στη πορεία της δέσμης και καταγραφή της τιμής kVp. | Ακρίβεια< 10 % Επαναληψιμότητα < 5 % COV=τυπική απόκλιση/μέση τιμή. | Παραλαβή-Αποδοχή /Ετήσιος. |
| Ακρίβεια και επαναληψιμότητα χρόνου. | -Έλεγχος της μετρούμενης τιμής χρόνου σε σύγκριση με την ονομαστική τιμή. -Έλεγχος του συντελεστή μεταβολής των τιμών χρόνου (coefficient of variation). | Μετρητής κατάλληλος για μέτρηση χρόνου. | -Μετρήσεις στην ελάχιστη, τη μέγιστη και την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τιμή χρόνου. -Επιλέγεται η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τιμή χρόνου πραγματοποιούνται 5 εκθέσεις. -Καταγράφονται οι τιμές και υπολογίζεται η επαναληψιμότητα των μετρήσεων. | Τοποθέτηση του μετρητή στη πορεία της δέσμης και καταγραφή της τιμής χρόνου. | Ακρίβεια< 10 % Επαναληψιμότητα < 5 %. | Παραλαβή-Αποδοχή /Ετήσιος. |
| Μέτρηση παροχής. | -Αξιολόγηση της καταλληλόλητας της παροχής. -Παρακολούθηση της σταθερότητας της παροχής. | Δοσίμετρο. | Μετρήσεις στην ελάχιστη, τη μέγιστη και την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τιμή χρόνου. | Τοποθέτηση του μετρητή στη πορεία της δέσμης και καταγραφή των τιμών. | Για το μέγιστο χρόνο χρήσης: <3.7mGy για χρήση film. <1.2 mGy για χρήση ψηφιακού ανιχνευτή. | Παραλαβή-Αποδοχή /Ετήσιος. |
| Γραμμικότητα και επαναληψιμότητα παροχής. | - Απόκλιση μεταβολής της ονομαστικής τιμής mAs. - Έλεγχος του συντελεστή μεταβολής των τιμών της παροχής (coefficient of variation). | Δοσίμετρο. | -Μετρήσεις παροχής για 5 διαφορετικές τιμές mAs. -Μετρήσεις παροχής για μια τιμή mAs τουλάχιστον 5 φορές. | Τοποθέτηση του μετρητή στη πορεία της δέσμης και καταγραφή των τιμών. | Γραμμικότητα παροχής≤ ± 20 % Επαναληψιμότητα παροχής < 5 %. | Παραλαβή-Αποδοχή /Ετήσιος. |
| Έλεγχος ανιχνευτή |
| Ποιότητα Εικόνας. | - Προσδιορισμός του «βέλτιστου» χρόνου έκθεσης για απεικόνιση προβολής γομφίου ενήλικα (Adult Maxillary Molar projection) - Ανίχνευση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να παρουσιαστούν στην ποιότητα εικόνας του συστήματος (ψευδενδείξεις). | Κατάλληλο ομοίωμα. | Επιλογή στοιχείων kV=σταθ mA=σταθ s= μεταβαλλόμενος χρόνος. | -Προσδιορισμός απόστασης του φιλμ/ ψηφιακού ανιχνευτή και του άκρου του κατευθυντήρα: Ο κατευθυντήρας είναι κάθετος στο φιλμ/ ψηφιακό ανιχνευτή. Τοποθετείται η μεγάλη πλευρά του ομοιώματος ώστε να εφάπτεται στον κατευθυντήρα, κάθετα στον ανιχνευτή και προσδιορίζεται η απόσταση (βλέπε εικόνα). -Τοποθέτηση ομοιώματος για ακτινοβόληση και αξιολόγηση εικόνας. Η μεγάλη πλευρά του φιλμ/ ψηφιακού ανιχνευτή τοποθετείται παράλληλη με τη διεύθυνση ανόδου- καθόδου (βλέπε εικόνα). -Το ομοίωμα ακτινοβολείται σε διαφορετικές τιμές χρόνου. -Λαμβάνονται εικόνες, ξεκινώντας με τον χαμηλότερο δυνατό χρόνο έκθεσης και αυξάνοντας αυτόν τον χρόνο έως ότου το “lower caries step” γίνει απλώς διακριτό από το “upper caries step” (τα δύο μεσαία βήματα στη σειρά σκληρού ιστού βλέπε εικόνα). | Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή να πληρούνται τα δυο πιο κάτω κριτήρια : Α) Περιοχή σκληρού ιστού: Το όριο μεταξύ τoυ “lower caries step” και του “upper caries step” να είναι ευδιάκριτο. Β) Περιοχή μαλακού ιστού : Να είναι ορατά τουλάχιστον δύο βήματα μαλακού ιστού. Σημείωση: Είναι αποδεκτό να μην διακρίνονται μεταξύ τους οι περιοχές “Air Step” και “Cheek Step”. | Παραλαβή-Αποδοχή /Ετήσιος. |

10. Πρωτόκολλο ελέγχου ποιότητας πανοραμικού οδοντιατρικού εξοπλισμού

| Παράμετρος | Επεξήγηση /σκοπός ελέγχου | Όργανα μετρήσεων | Στοιχεία ελέγχου | Περιγραφή ελέγχου | Αποδεκτά όρια | Συχνότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μηχανικός έλεγχος λυχνίας/συστήματος |
| Σταθερότητα και έλεγχος κινήσεων | Έλεγχος κινήσεων | Δεν απαιτούνται | Κινήσεις συστήματος κατά την πανοραμική και κεφαλομετρική λειτουργία | Κατά τη λειτουργία του συστήματος όλες οι κινήσεις να γίνονται απρόσκοπτα. | Όλες οι κινήσεις γίνονται απρόσκοπτα. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Σύμπτωση πεδίου ακτινοβολίας με τις διαστάσεις της σχισμής ακτινών- Χ. | Έλεγχος Διαστάσεων σχισμής ακτινών-Χ και πεδίου ακτινοβόλησης. | Χάρακας φθορισμού. | Σε οποιαδήποτε ρύθμιση του συστήματος. | Μέτρηση των διαστάσεων της σχισμής ακτινών-Χ. Τοποθέτηση του χάρακα φθορισμού πάνω στη σχισμή ακτινών Χ και ακτινοβόληση. Μέτρηση του πεδίου ακτινοβόλησης. | ≤ 10 mm x 150 mm. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Ποιότητα Δέσμης (HVL). | Μέτρηση HVL. | Πολύμετρο με δυνατότητα υπολογισμού του HVL με μια έκθεση. Θήκη τοποθέτησης πολύμετρου, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση του πολυμέτρου στο κινούμενο μέρος του συστήματος έτσι ώστε να ακτινοβολείται σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. | Στην πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τάση συστήματος. | Τοποθέτηση του πολύμετρου στη πορεία του κεντρικού άξονα της δέσμης, με τη βοήθεια της θήκης τοποθέτησης. Ακτινοβόληση και καταγραφή του HVL. | Minimum HVL. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Ακρίβεια kVp. | Έλεγχος της μετρούμενης τιμής kVp σε σύγκριση με την ονομαστική τιμή. | Πολύμετρο με δυνατότητα μέτρησης kVp, θήκη τοποθέτησης πολύμετρου. | Σε όλες τις τάσεις λειτουργίας του συστήματος. | Τοποθέτηση του πολύμετρου στη πορεία του κεντρικού άξονα της δέσμης, με τη βοήθεια της θήκης τοποθέτησης. Ακτινοβόληση και καταγραφή της τιμής τάσης (kVp). | Aκρίβεια < 10 %. | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Επαναληψιμότητα έκθεσης. | Έλεγχος της επαναλη-ψιμότητας της μετρούμενης δόσης (air kerma) και της τάσης kVp. | Πολύμετρο με δυνατότητα μέτρησης kVp, θήκη τοποθέτησης πολύμετρου. | Στο πιο συχνά χρησιμοποιούμενο κλινικό πρωτόκολλο. | Τοποθέτηση του πολύμετρου στη πορεία του κεντρικού άξονα της δέσμης, με τη βοήθεια της θήκης τοποθέτησης. Ακτινοβόληση και καταγραφή της τιμής kVp και της δόσης. Επανάληψη της μέτρησης τουλάχιστον 3 φορές. Για να αντιστοιχεί η δόση αυτή σε δόση εισόδου ασθενή να γίνει διόρθωση στην απόσταση τοποθέτησης της κεφαλής. | COV 0.05 (COV: Coefficient of Varietion είναι ίσο με τη τυπική απόκλιση των μετρήσεων προς τη μέση τιμή). | ΑΣ/Ετήσιος. |
| Έλεγχος ανιχνευτή |
| Ποιότητας εικόνας και γεωμετρική παραμόρφωση. | Μέτρηση της οριζόντιας και κάθετης μεγέθυνσης ώστε να προσδιοριστεί ο δείκτης ΓΠ: DI= MH/ MV όπου ΜH οριζόντια παραμόρφωση και MV κάθετη παραμόρφωση. | Κατάλληλο ομοίωμα, τριπόδι στήριξης ομοιώματος. | Η οπτική πυκνότητα του φιλμ να είναι ≈ 1.2. Ενδεικτικά πρωτόκολλο ενηλίκων (τάση λειτουργίας ≈ 65 kVp). | Τοποθέτηση του ομοιώματος με τη βοήθεια του τρίποδου. Ακτινοβόληση και λήψη της εικόνας για επεξεργασία. | Η ανάλυση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ομοιώματος (phantom). | ΑΣ/Ετήσιος. |

11. Επιβολή

Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της παρούσας γνωστοποίησης, εφαρμόζονται τα μέτρα επιβολής που προνοούνται σύμφωνα με το άρθρο 63 του Νόμου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις της περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Ειδοποίηση Εξώδικης Ρύθμισης) Γνωστοποίησης του 2021 (Κ.Δ.Π. 241/2021).

___________________

Έγινε στις .…………………..…. 2023

……………….,

Αρχιεπιθεωρητής

# Footnotes

ΑΣ: Αξιολόγηση συστήματος: παραλαβή/αποδοχή, αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του εξοπλισμού, μετακίνηση του εξοπλισμού, σημαντική μηχανική παρέμβαση, αλλαγή λυχνίας ή αντικατάσταση αλλού σημαντικού εξαρτήματος (π.χ. ανιχνευτής, φίλτρο κλ.π.), αντικατάσταση λογισμικού.

# Text boxes

Al

2     3